Technická specifikace

„Mycí a dezinfekční automat“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel, tj. mytí a dezinfekce zdravotnických pomůcek.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Jednodveřový mycí a dezinfekční automat pro přípravu AN zdrav. pomůcek, certifikace dle normy EN ISO 15883-1(shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro |  |  |
| Max. příkon 9,3 kW |  |  |
| Max. vnější rozměry přístroje (v, š, h): 835 (včetně nerezového víka), 900, 700 mm |  |  |
| Vnější opláštění nerez |  |  |
| Dopředu výklopné celonerezové dveře |  |  |
| Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické |  |  |
| Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93 °C-10´, atd.) |  |  |
| Bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy |  |  |
| Mycí prostor bez topných těles, topná tělesa umístěná mimo mycí prostor |  |  |
| Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu |  |  |
| Vícekomponentový filtrační systém mycí lázně |  |  |
| Mycí prostor vybavený dveřmi, s nerezovými mycími rameny |  |  |
| Kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen |  |  |
| Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací |  |  |
| Během mycího cyklu elektricky blokované dveře |  |  |
| Automatické dovírání a uzamykání dveří |  |  |
| Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod. s aktivním HEPA filtrem třídy H 14 (stupeň filtrace 99,995 %) |  |  |
| Výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. 500 l/min |  |  |
| Dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby |  |  |
| Elektronická, programovatelná řídící jednotka (2 volná programová místa) |  |  |
| 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou dezinfekční chemii |  |  |
| 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro neutralizační/mycí chemii |  |  |
| 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii |  |  |
| Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem |  |  |
| Vestavěný změkčovač vody |  |  |
| Násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích |  |  |
| Přípojka studené a teplé vody z řádu, odpadní hadice, elektro 400V 3x 16A |  |  |
| Injektorový mycí koš pro anestezii včetně malého síta pro instrumentarium a krycí síťky |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.