# Technické požadavky - příloha Kupní smlouvy č.1

Veřejná zakázka:

„Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem

- dodávka výpočetního tomografu (CT)“

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem (lze uvést odkaz na stránku v nabídce) |
| --- | --- | --- |
| rychlý a výkonný systém výpočetní tomografie umožňující snímat min. 128 řezů v ose Z na jednu rotaci 360° | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| CT přístroj je vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce a detektory poslední generace, pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| určený pro CT vyšetření zejména v oblasti traumatologické, neurologické, břišní a pánevní, plicní a gastroenterologické, a to včetně intervenčních výkonů a kompletního kardio vyšetření, vybavený inteligentním systémem redukce dávky | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| systém se skládá z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí a Multimodalitního nezávislého serverového portálu s pracovními stanicemi | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| součástí dodávky je kompletní DICOM komunikace přístroje s nemocničním PACS systémem. | ANO/NE | (doplní dodavatel) |

| Gantry |  |  |
| --- | --- | --- |
| velikost (průměr) otvoru gantry min. 720 mm | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| fyzické sklápění gantry min. +/- 20° | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| nejkratší doba rotace 360° max. 0,4 s | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| dotykový displej na obou stranách gantry umožňující v případě potřeby kompletní přípravu vyšetření přímo u pacienta | ANO/NE | (doplní dodavatel) |

| Pacientský stůl |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosnost pacientského stolu ve šech pozicích min. 230 kg | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| skenovací rozsah pacientského stolu v ose Z min. 180 cm | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| rychlost posunu stolu při helikálním skenu min. 150 mm/s | ANO/NE | (doplní dodavatel) |

| Generátor – zdroj RTG záření |  |  |
| --- | --- | --- |
| výkon generátoru min. 70 kW | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| nastavitelný rozsah napětí min. 80 – 130 kV | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| rozsah proudu min. 10 – 600 mA | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| efektivní tepelná kapacita anody rentgenky min. 25 MHU | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| maximální nepřetržitý výkon anody rentgenky min. 3,5 kW | ANO/NE | (doplní dodavatel) |

| Detekční systém – obrazová akvizice |  |  |
| --- | --- | --- |
| počet simultánně skenovaných řezů v ose Z během jedné rotace 360° min. 128 | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| Počet fyzických detektorových řad ose Z min 64 | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru min. 38 mm (měřeni v izocentru) | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| automatické nastavení skenovacího rozsahu na základě pořízeného skenogramu pro všechny hlavní anatomické oblasti (hlava, páteř, plíce, břicho, pánev) | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| algoritmy pro modulaci dávky | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| program časování vstřiku kontrastní látky | ANO/NE | (doplní dodavatel) |

| Rekonstrukce obrazu a zpracování |  |  |
| --- | --- | --- |
| dosažitelné nízkokontrastní rozlišení 5 mm @ 0,3 % při hodnotě CTDIvol max. 10 mGy | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| dosažitelné prostorové rozlišení při 0% MTF min. 15 lp/cm | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| rekonstrukce obrazu standardní metodou FBP (Filtered Back Projection) s rychlostí min. 30 snímků/s | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| rekonstrukce obrazu metodou DLR (Deep Learning Reconstruction) přímo z raw dat s rychlostí min. 30 snímků/s | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| rekonstrukční matrice min. 512 x 512 | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| korekční algoritmy pro nejvyšší možnou kvalitu zobrazení vč. redukce artefaktů způsobených ortopedickými implantáty | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| záznam obrazových dat na harddisk a na přenosné paměťové médium | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS | ANO/NE | (doplní dodavatel) |

| Akviziční pracovní stanice - vyhodnocovací pracovní stanice |  |  |
| --- | --- | --- |
| dvojice barevných LCD monitorů s úhlopříčkou min 24“ | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| základní obrazové zpracování (MPR, MIP, 3D SSD, objemový rendering) | ANO/NE | (doplní dodavatel) |

| Příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| virtuální kolonoskopie vč. automatického vyhledávání podezřelých útvarů | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| UPS pro zálohování rekonstrukčního systému po dobu min. 15 min | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| CT angiografie vč. segmentace cév, pojmenování cév, určení centrální linie, poloautomatická kalkulace stenóz a aneuryzmat | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| Volumová 3D kalkulace | ANO/NE | (doplní dodavatel) |

| Dodávka v rámci předinstalační přípravy |  |  |
| --- | --- | --- |
| technologický projekt | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| rozvaděč technologie | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| chlazení technologie | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| kotevní komponenty | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| kabelové trasy | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| související stavební práce a úpravy | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| výměna antistatické podlahy | ANO/NE | (doplní dodavatel) |
| Demontáž, vymístění a odkoupení (likvidace) stávajícího CT | ANO/NE | (doplní dodavatel) |

Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako maximální či minimální je +/- 10 %.

…………………………………………

jméno, příjmení a podpis