Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Plicní ventilátory

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Plicní ventilátory lůžkové |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 3 ks |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Přístroj vhodný pro dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci pacientů všech věkových od 3 kg tělesné hmotnosti |  |  |  |  |
| Ventilační režimy min.: - objemově/tlakově řízená ventilace, - objemově/tlakově asistovaná ventilace, - objemově/tlakově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace, - řízená ventilace na dvou tlakových hladinách, - PRVC, - automatický režim pro aktivní i pasivní pacienty, upravující inspirační tlaky a frekvenci řízených dechů na základě plicní mechaniky, - spontánní ventilace s tlakovou podporou, - Neinvazivní ventilace (NIV) jako samostatný mód, dostupný pro všechny ventilační režimy objemově a tlakově řízené s ochranou při odpojení masky, tolerancí vysokých netěsností a automatickou kompenzací. Včetně tlakové podpory a grafické interpretace. - Kyslíková terapie – vysokoprůtoková inhalace kyslíku bez nutnosti odpojení pacienta od ventilátoru, s možností nastavení koncentrace, průtoku O2 - Apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity |  |  |  |  |
| Základní monitorované parametry: - tlak, průtok, objem - rezistence, poddajnost, autoPEEP - zobrazení min. 3 křivek současně, - zobrazení min. 2 smyček současně, smyčky vč. referenční smyčky - zobrazení grafických a numerických trendů - zobrazení parametrů a trendů relevantních pro recruitment manévr plic (PEEP, EIP, VT, Cdyn) |  |  |  |  |
| Základní nastavitelné parametry: - dechový objem v rozsahu min. 20 až 2000 ml - PEEP v rozsahu min. 0 až 50 cmH2O - Pinsp v rozsahu min. 5 až 90 cmH2O - FiO2 v rozsahu min. 21 až 100% plynule nastavitelné - dechová frekvence v rozsahu min. 5 až 80 dechů/min. - flowtrigger v rozsahu min. 1 až 10 l/minutu |  |  |  |  |
| Akustické a optické alarmy: - 3 skupiny optických alarmů dle stupně priority - akustické alarmy odlišeny ve více úrovních dle priorit a rizika - optický alarm viditelný ze všech stran – 360° viditelnost bez točení/manipulace s obrazovkou |  |  |  |  |
| Ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky o uhlopříčce min. 15“ a otočným ovladačem |  |  |  |  |
| Odnímatelná obrazovka – možnost umístnění hlavního ovládacího panelu (obrazovky) mimo ventilační jednotku (do vzdálenosti min. 3 metrů), např. na eurolištu, uživatelsky – bez použití nástroje |  |  |  |  |
| Funkce StanBy |  |  |  |  |
| Hold manévr |  |  |  |  |
| Vestavěná nebulizace léků |  |  |  |  |
| Grafické odlišení řízeného a spontánního průtoku, grafické znázornění spontánní aktivity pacienta |  |  |  |  |
| Automatická kompenzace endotracheální a tracheostomické rourky a nastavením velikosti rourky a procentuální míry kompenzace kanyly s možností deaktivovaní, včetně kontinuálního zobrazení vypočítaného tracheálního tlaku |  |  |  |  |
| Integrovaná kapnometrie metodou mainstream – měření hodnot: etCO, VCO2, Vds, VTCO2. Monitorace hodnot přenositelným senzorem mezi jednotlivými ventilátory (součástí dodávky bude 1 ks CO2 senzoru pro všechny 3 ks lůžkových ventilátorů, CO2 senzor musí být přenositelný mezi jednotlivými lůžkovými i transportními ventilátory), |  |  |  |  |
| Parametrické měření koncentrace kyslíku FiO2 |  |  |  |  |
| Plně automatická kalibrace všech senzorů, výměna flowsenzoru včetně kalibrace možná bez rozpojení okruhu i během ventilace |  |  |  |  |
| Sigh |  |  |  |  |
| Připojení na stávající rozvod O2 nebo tlakovou lahev, Připojení plicního ventilátoru k centrálnímu rozvodu medicinálního kyslíku a vzduchu |  |  |  |  |
| Vyjímatelný inspirační ventil, |  |  |  |  |
| Vyjímatelný expirační ventil – snadno rozebíratelný pro nejvyšší stupeň sterilizace a dezinfekce v autoklávu, |  |  |  |  |
| Otevřená koncepce přístroje pro další hardwarová i softwarová rozšiřování: - Plně automatizovaný odvykací režim na základě klinického protokolu: - Úprava (snížení/zvýšení) tlakové podpory se zpětnovazební kontrolou min. VT, f, etCO2, - Diagnostika a automatický protokol s terapeutickým opatřením dle typu ventilace pacienta (normální ventilace, hypoventilace, tachypnoe, centrální hypoventilace, insuficientní ventilace) a její trend, - Automatický test schopnosti spontánního dýchaní – automaticky vždy, když se dechová podpora sníží (zpětnovazebně) postupným odvykáním na minimum, - Po ukončené testu, je-li pacient schopen extubace, zobrazení upozornění na možné odpojení pacienta, |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce, návod na použití dostupný přímo na ventilátoru |  |  |  |  |
| Aktivní zvlhčování včetně možnosti HFNO: - zvlhčovač se servorežimem - automatické i manuální nastavení - nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních - vyhřívaní inspirační i expirační větve - monitorace množství vody ve zvlhčovači - alarmy minimálně nízké a vysoké hladiny vody - manuální nastavění teploty dýchacího plynu minimálně od 28 °C do 40 °C - držák |  |  |  |  |
| Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) na min. 30 min provozu |  |  |  |  |
| Napájení 230 V/50 Hz |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Vozík s kolečky a brzdou |  |  |  |  |
| Držák okruhu |  |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Transportní plicní ventilátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 3 ks |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Plicní ventilátor pro oddělení urgentního příjmu a zároveň výrobcem určený pro transport v rámci nemocnice bez nutnosti rozpojování pacienta |  |  |  |  |
| Přístroj nezávislý na připojení k rozvodu medicinálního vzduchu s pohonem vlastní turbínou |  |  |  |  |
| Ventilátor pro dospělé a pediatrické pacienty (od 50 ml dechového objemu), |  |  |  |  |
| Ventilační režimy min.: - objemově/tlakově řízená ventilace, - objemově/tlakově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace, - řízená ventilace na dvou tlakových hladinách, - spontánní ventilace s tlakovou podporou, - NIV s kompenzací úniku, - HFNO – vysokoprůtoková kyslíková terapie, - Apnea zálohová ventilace |  |  |  |  |
| Ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky o úhlopříčce min. 8“ a otočným ovladačem, |  |  |  |  |
| Integrovaná kapnometrie |  |  |  |  |
| Automatická kompenzace rourky a nastavením velikosti rourky a procentuální míry kompenzace kanyly s možností deaktivovaní, včetně kontinuálního zobrazení vypočítaného tracheálního tlaku, |  |  |  |  |
| Garance objemu pro tlakově řízené ventilační režimy, |  |  |  |  |
| Monitorace a zobrazení respiračních parametrů min.: - minutová ventilace MV, - dechová frekvence f a dechový objem VT, - tlakové úrovně min. PEEP, Pmean, Ppeak, - minutová ventilace u spontánní aktivity MVspon, - dechová frekvence u spontánní aktivity fspon, - koncentrace O2 (FiO2), - plicní mechanika – poddajnost, rezistence, - zobrazení min. 3 křivek současně, |  |  |  |  |
| Základní nastavitelné parametry: - Dechové objemy v rozsahu min. 50 až 1500 ml, - Dechová frekvence v rozsahu min. 2 až 100 dechů/min., - Časový poměr ventilace v rozsahu min. 1:4 až 3:1, - Inspirační čas v rozsahu min. 0,2 až 10 s, - PEEP v rozsahu 0 až 35 mbar, - FiO2 v rozsahu min. 21 až 100 % plynule nastavitelné, - Flowtrigger v rozsahu min. 1 až 6 l/min, |  |  |  |  |
| Nebulizace léků, |  |  |  |  |
| Alarmy akustické i optické min.: - alarm nízkého a vysokého minutového objemu, - vysoká frekvence, - vysoký inspirační tlak, |  |  |  |  |
| Provoz na integrovaný akumulátor pro transport min. 4 hodiny, interní dobíjení akumulátoru |  |  |  |  |
| Napájení 230V/50H, |  |  |  |  |
| Integrované madlo na těle přístroje pro transport přístroje osobou, |  |  |  |  |
| Integrovaný úchyt na těle přístroje pro zavěšení na lůžko pacienta/stojan/DIN lištu, |  |  |  |  |
| Příslušenství pro každý přístroj |  |  |  |  |
| Nosný systém uchycený k přístroji pro integraci tlakové lahve O2 k snadnému přenosu přístroje včetně O2 tlakové lahve obsluhou (nutné doložit v návodu). |  |  |  |  |
| Nástěnný držák s automatickým dobíjením pro zavěšení přístroje včetně nosného systému s integrovanou O2 lahví. |  |  |  |  |
| Tlaková hadice O2. |  |  |  |  |
| Senzor CO2 mainstream po zobrazení CO2 křivky a hodnoty etCO2, senzor musí být kompatibilní s lůžkovým ventilátorem. |  |  |  |  |
| 2 ks kompletního dýchacího okruhu resterilizovatelného k opakovanému použití, délky min. 2,5 m včetně expiračního ventilu a flow senzoru |  |  |  |  |
| Testovací plíce v případě nutnosti jejího užití při uživatelské kontrole přístroje. |  |  |  |  |