Technická specifikace

„Ultrazvukový a elektroléčebný přístroj s vakuovou jednotkou“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. ultrazvukový a elektroléčebný přístroj s vakuovou jednotkou

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Ultrazvukový a elektroléčebný přístroj s vakuovou jednotkou |  |  |
| Přístroj umožňuje současnou nebo sekvenční kombinaci terapií |  |  |
| Ultrazvuková terapie |  |  |
| Provozní frekvence 1 MHz a 3 MHz nebo ekvivalentní terapeutické frekvence |  |  |
| Nastavitelný výkon v terapeutickém rozsahu minimálně 0,1-2,0 W/cm2 |  |  |
| Kontinuální i pulzní režim |  |  |
| Nastavitelný pracovní cyklus |  |  |
| Kontrola kontaktu hlavice s tkání |  |  |
| Přístroj umožňuje použití bezobslužného nebo fixovatelného ultrazvukového aplikátoru určeného pro terapii bez nutnosti trvalého držení obsluhou |  |  |
| Elektroléčba |  |  |
| Minimálně 2 zcela nezávislé terapeutické kanály |  |  |
| Možnost 2pólové i 4pólové aplikace |  |  |
| Možnost současně aplikace dvou různých terapií |  |  |
| Umožňuje aplikaci různých typů terapeutických proudů současně |  |  |
| Podpora nízkofrekvenční, středofrekvenční a interferenční elektroterapie |  |  |
| Podpora režimů pro svalovou stimulaci, analgezii a neuromodulaci |  |  |
| Podpora vysokonapěťové elektroterapie nebo klinicky ekvivalentního režimu |  |  |
| Podpora mikroproudové terapie nebo klinicky ekvivalentní funkce |  |  |
| Elektrodiagnostické funkce |  |  |
| Možnost časové synchronizace výstupních kanálů |  |  |
| Podpora antispastických stimulačních režimů nebo ekvivalentu |  |  |
| Podpora dvouokruhové antispastické stimulace (např. dle Hufschmidta a Jantsche) s možností synchronizace výstupních kanálů (např. formou spřažených impulzů) nebo klinicky ekvivalentního režimu. |  |  |
| Možnost tvorby a ukládání uživatelských terapeutických protokolů |  |  |
| Podpora základních diagnostických funkcí pro hodnocení neuromuskulární odpovědi |  |  |
| Automatická nebo manuální kontrola funkčnosti elektrod a kabeláže |  |  |
| Vakuová jednotka |  |  |
| Vakuová jednotka kompatibilní s elektroléčebným přístrojem |  |  |
| Minimálně 2 nezávislé vakuové kanály |  |  |
| Kontinuální a pulzní režim |  |  |
| Minimálně 4 přednastavené pulzní programy |  |  |
| Nastavitelná pulzní frekvence v rozsahu cca 5–20 pulzů/min |  |  |
| Plynulá regulace intenzity sání |  |  |
| Podpora vakuových elektrod různých velikostí |  |  |
| Ovládání přístroje |  |  |
| Barevný dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 7“ |  |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |
| Možnost přednastavení programů pro rychlou volbu |  |  |
| Databáze pacientů |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| Ultrazvuková hlavice malé plochy (cca 1 cm2 ) určená pro cílenou terapii, s podporou dostupných terapeutických frekvencí přístroje a s funkcí temperace |  |  |
| Ultrazvuková hlavice střední plochy (cca 5 cm2 ) určená pro cílenou terapii, s podporou dostupných terapeutických frekvencí přístroje a s funkcí temperace |  |  |
| Bezobslužný nebo fixovatelný ultrazvukový aplikátor určený pro terapii větších ploch, zajišťující homogenní terapeutické působení v ošetřované oblasti a s efektivní ošetřovanou plochou minimálně cca 12 cm2 |  |  |
| Opakovaně použitelné ploché elektrody pro elektroterapii, minimálně 4 ks různých velikostí vhodných pro běžné terapeutické aplikace (např. malé a střední plochy), včetně kabeláže a fixačního příslušenství 2 ks elektrody min. 120 x 80 mm vhodných pro terapie, včetně kabeláže a fixačního příslušenství. |  |  |
| Vakuové elektrody kompatibilní s vakuovou jednotkou, minimálně 4 ks, standardní velikosti včetně hadic, kabeláže a příslušného kontaktního/ fixačního příslušenství |  |  |
| Kabeláž pro kompletní provoz |  |  |
| Pojízdný vozík nebo stolek pro bezpečné umístění přístroje s brzdnými kolečky |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky (24 měsíců) budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.

V [místo doplní dodavatel], dne

[datum - doplní dodavatel][

Jméno, Příjmení, funkce oprávněné osoby účastníka - doplní dodavatel]

např. dle zápisu v obchodním rejstříku nebo např. na základě udělené plné moci či z jiných vnitřních předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní organizační struktury dodavatele.