Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Videolaryngoskop

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Videolaryngoskop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Lžíce laryngoskopu z odolného biokompatibilního materiálu (např. titan). |  |  |  |  |
| Lžíci včetně rukojeti musí být možné opakovaně dezinfikovat a sterilizovat. |  |  |  |  |
| Uvnitř lžíce je zabudovaná kamera s LED zdrojem osvětlení. |  |  |  |  |
| Nízký profil lžíce pro intubace při omezeném rozevření čelistí a zvýšení manévrovatelnosti. |  |  |  |  |
| Možnost konfigurace i s jednorázovými lžícemi. |  |  |  |  |
| Možnost dodávky různých velikostí lžic (pro dospělé, pro pediatrické účely apod.) |  |  |  |  |
| Dotykový barevný TFT monitor min. 8“ pro zobrazení obrazu či videa. |  |  |  |  |
| Na monitoru jsou min.: - 2x vstupy pro zapojení dalšího paralelního zdroje - 1x vstup USB. |  |  |  |  |
| HDMI výstup na velký externí monitor pro výukové účely či dálkový přenos obrazu. |  |  |  |  |
| V průběhu intubace musí být možné nahrávat video, audio a fotografii na běžnou USB paměť (nekomplikovaný přenos a archivace nahrávaných souborů). |  |  |  |  |
| Možnost připojení dalšího paralelního zdroje. |  |  |  |  |
| Ochrana proti vodě IP54. |  |  |  |  |
| Provoz na baterie, které jsou součástí nabídky; provozní doba min. 90 minut |  |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |  |
| Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody. |  |  |  |  |
| 1x Videolaryngoskopická lžíce vel. 4. |  |  |  |  |
| 1x Videolaryngoskopická lžíce vel. 3. |  |  |  |  |
| 1x Spojovací videokabel pro videolaryngoskopické lžíce. |  |  |  |  |
| Kabel pro připojení jednorázových bronchoskopů v případě, že není jejich součástí. |  |  |  |  |
| 1x Rigidní zavaděč. |  |  |  |  |
| 1x USB flash. |  |  |  |  |
| Pojízdný stojan s antistatickými kolečky, alespoň jedno brzdící. |  |  |  |  |
| Součástí stojanu je pohyblivé rameno pro monitor a úložný prostor pro příslušenství. |  |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)