Technická specifikace

„4 ks systémů pro ohřev pacienta včetně příslušenství“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel, tj. pro ohřev pacienta.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| 4 ks systémů pro ohřev pacienta včetně příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Model: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| Systém ohřívání pacienta pro prevenci hypotermie anebo snížení prochladnutí, určená pro dospělé a dětské pacienty |  |  |
| Řídící jednotka řízená mikroprocesorem, kompaktních rozměrů, s ovládacím panelem s voděodolnou membránou a s LCD displejem pro zobrazení nastavené cílové a naměřené aktuální teploty |  |  |
| Řídící jednotka přenosná o hmotnosti max. 6 kg |  |  |
| Řídící jednotka se dvěma samostatně regulovatelnými výstupy s možností souběžného provozu |  |  |
| Uchycení na infuzní stojan a na eurolištu, možnost položení na rovnou plochu |  |  |
| Kontrola a regulace teploty systému pomocí teplotních čidel v každé části systému |  |  |
| Teplotní rozsah systému v rozmezí minimálně 32 °C až 39 °C s přírůstkem v krocích po max. 0,5 °C. |  |  |
| Systém umožňující rychlé zahřívání, dosažení až 37 °C do 10 minut |  |  |
| Systém odolný vůči defibrilačnímu výboji |  |  |
| Systém s funkcí audiovizuálních alarmů v případě jakékoli poruchy (alarm napájení – v případě výpadku napájení; ochrana před přehřátím) |  |  |
| Systém vyroben pomocí vysoce kvalitních technologií z uhlíkových vláken, které vysílají infračervené paprsky, které jsou neškodné pro lidské tělo a zamezují tak riziku poškození pacienta |  |  |
| Teplotní čidla v každé samostatné části |  |  |
| Systém a jeho součásti schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ: |  |  |
| Snadno omyvatelné přikrývky/matrace pomocí standardních dezinfekčních prostředků, určené pro opakované použití |  |  |
| 8 ks - opakovatelně použitelná matrace, kterou lze použít i jako přikrývku, o velikosti min. 80 x 45 cm a max. 110 x 55 cm |  |  |
| 8 ks - obal na matraci/přikrývku o velikosti min. 80 x 45 cm a max. 110 x 55 cm (kompatibilní s nabízenou matrací/přikrývkou viz řádek výše) |  |  |
| Propojovací kabely řídící jednotky a matrace/přikrývky |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.

V [místo doplní dodavatel], dne [datum - doplní dodavatel]

…………………………………………………………….

[Jméno, Příjmení, funkce oprávněné osoby účastníka - doplní dodavatel]

např. dle zápisu v obchodním rejstříku nebo např. na základě udělené plné moci či z jiných vnitřních předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní organizační struktury dodavatele.