Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Artroskopická věž

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Artroskopická věž |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| 4K videoprocesor (1 ks) |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| Rozlišení min. 4K UHD (3840x2160px) |  |  |  |  |
| Dotykový displej v českém jazyce pro ovládání |  |  |  |  |
| Digitální zoom min. 2x, nastavitelný v min. 5 stupních |  |  |  |  |
| Funkce HDR - vysoký dynamický rozsah |  |  |  |  |
| Výstupy – min.: 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI, 2x 3G/HD-SDI |  |  |  |  |
| Nastavení vyvážení bílé přes dotykový display na čelním panelu videoprocesoru i z tlačítka na kamerové hlavě |  |  |  |  |
| Možnost rotace obrazu o min. 180° |  |  |  |  |
| Umožňuje registraci, uložení a pojmenování min. 15 uživatelských předvoleb přes dotykový displej v českém jazyce – naprogramování funkcí tlačítek, barevných módů či jiných funkcí na míru daného operatéra a jednoduché, rychlé vyvolání přednastavené předvolby pro konkrétního uživatele |  |  |  |  |
| Funkční připojení 4K i Full HD kamerových hlav |  |  |  |  |
| Možnost případného využití i pro jiné disciplíny (Chirurgie, Gynekologie, Urologie) – možnost připojení lomených kamerových hlav, videolaparoskopů a flexibilních endoskopů |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o ICG zobrazování pro případ multioborového fungování věže |  |  |  |  |
| Ovládání ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na hlavě kamery |  |  |  |  |
| Funkce upscalingu na rozlišení 4K při propojení se systémy o nižším rozlišením |  |  |  |  |
| Kompatibilní se stávající 4K kamerovou hlavou CH-S200-XZ-EA, která je součástí vybavení pracoviště Ortopedie |  |  |  |  |
| Možnost propojení s externím záznamovým zařízení |  |  |  |  |
| Umístění do stativů nových operačních sálů a propojení s 4K monitorem FSN, který je součástí operačních sálů |  |  |  |  |
| LED zdroj světla pro 4K zobrazování (1 ks) |  |  |  |  |
| LED zdroj studeného světla samostatný nebo integrovaný v procesoru |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| LED s životností lamp min. 10 000 hodin |  |  |  |  |
| Manuální i automatické řízení intenzity osvětlení dle světlených podmínek operačního pole ve všech zobrazovacích režimech |  |  |  |  |
| Zdroj světla ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky v českém jazyce |  |  |  |  |
| 4K kamerová hlava (1 ks) |  |  |  |  |
| CMOS kamerová hlava o rozlišení min. 4K UHD 3840 x 2160 px |  |  |  |  |
| Kamerová hlava pro klasické zobrazování |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| Celokovové tělo pro optimalizaci tepelného managementu |  |  |  |  |
| Kontinuální ostření – ostření kdy kamerová hlava po dobu operace sama ostří bez nutnosti zásahu operatéra, s možností vypnutí a přechod na ostření manuální |  |  |  |  |
| Možnost manuálního ostření operatérem jedním prstem pomocí tlačítek |  |  |  |  |
| Digitální zoom min. dvojnásobný, nastavitelný v min. 5 stupních |  |  |  |  |
| Neoddělitelný adaptér pro připojení teleskopů s okulárem |  |  |  |  |
| Neoddělitelný kabel kamerové hlavy |  |  |  |  |
| Min. 3 samostatná programovatelná ovládací tlačítka integrována na kamerové hlavě |  |  |  |  |
| Autoklávovatelná až při 134°C |  |  |  |  |
| Možnost využití i pro případné ICG zobrazování |  |  |  |  |
| Hmotnost max. 300 g |  |  |  |  |
| Artroskopická optika (2 ks) |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| Optiky určené pro 4K zobrazování |  |  |  |  |
| Optiky o průměru 4 mm |  |  |  |  |
| Úhel pohledu 30° |  |  |  |  |
| Délka v rozmezí 155-165 mm |  |  |  |  |
| Autoklávovatelná při 134°C |  |  |  |  |
| Světlovodný kabel pro každou optiku, o délce min. 3 m |  |  |  |  |
| Sterilizační box pro každou optiku |  |  |  |  |
| Kompatibilní artroskopický trokar a bodce pro každou optiku |  |  |  |  |
| Artroskopická duální pumpa s integrovaným shaverem |  |  |  |  |
| Integrovaná duální pumpa se shaverem s automatickým řízením odsávání z kanyly a shaveru |  |  |  |  |
| Řízení přítoku a odtoku tekutiny z kloubu při zachování nastaveného tlaku |  |  |  |  |
| Nastavení očekávané hodnoty tlaku přímo v kloubu |  |  |  |  |
| Nastavení očekávané hodnoty tlaku v rozmezí 20-150 mmHg |  |  |  |  |
| Možnost aktivace spec.režimu pro akutní eliminaci krvácení a zvýšený průplach kloubu (tento režim po operatérem zvolenou dobu automaticky zvýší průtok a tlak vkloubu ) |  |  |  |  |
| Možnost aktivace režimu pro zvýšený průplachu kloubu |  |  |  |  |
| možnost elektronického nastavení rozdílu výšky umístění pumpy versus výšky polohy pacienta - minimalizuje potenciální zdroj chyb plynoucích z gravitačního působení |  |  |  |  |
| ochrana proti tlakovému přetížení |  |  |  |  |
| Kompatibilita s motorem Tornado Micro I a Tornado Micro II |  |  |  |  |
| možnost ovládání nožním spínačem |  |  |  |  |
| Příslušenství: nožní pedál pro ovládání shaveru se samostatnými pedály pro směr dopředu, dozadu a oscilaci a pro ovládání pumpy se samostatnými pedály pro aktivaci režimu pro eliminaci krvácení a zvýšeného průplachu kloubu |  |  |  |  |
| Shaver handipiece – shaverová rukojeť |  |  |  |  |
| Motorová jednotka s plynule nastavitelným sáním |  |  |  |  |
| Tlačítkové ovládání funkcí shaveru na těle motorové jednotky |  |  |  |  |
| Možnost ovládání funkcí shaveru a ovládání funkcí artroskopické pumpy nožním spínačem |  |  |  |  |
| Shaverový handpiece lehký - titanový, vysokorychlostní |  |  |  |  |
| Oscilace v rozmezí 500-3.500 otáček / minuta |  |  |  |  |
| Jednosměrný provoz v rozmezí 500-10.000 otáček / minuta |  |  |  |  |
| Shaverový handpiece universální pro všechny typy fréz – od průměru 2,0mm pro malé klouby po průměr 5,5mm pro výkony na velkých kloubech, délek 8, 13 a 19cm |  |  |  |  |
| Délka přívodního kabelu: 3 m |  |  |  |  |
| Dostupné frézy ve variantě rovné a zahnuté |  |  |  |  |
| Bipolární elektrochirurgický generátor pro artroskopickou operativu |  |  |  |  |
| Bipolární přístroj pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky |  |  |  |  |
| Přístroj musí být vybaven režimy pro řez, ablaci (vaporizaci), koagulaci, kombinace ablace – koagulace, koagulace tkáně s indikací teploty |  |  |  |  |
| Možnost připojení různých typů elektrod v rozsahu průměrů 2,3 mm – 4 mm |  |  |  |  |
| Variabilní elektrody – stranové, koncové, háčkové, flexibilní |  |  |  |  |
| Elektrody jsou vybaveny odsáváním pro lepší vizualizaci v kloubu |  |  |  |  |
| Přístroj musí být vybaven zvukovou signalizací, která signalizuje aktivování elektrody |  |  |  |  |
| Bezpečnostní funkce, která sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem – ochrana poškození optiky |  |  |  |  |
| Možnost ovládání elektrod nožním pedálem, nebo ručního ovládání |  |  |  |  |
| Více ovládacích tlačítek po obvodu rukojeti elektrody pro ergonomické ovládání |  |  |  |  |
| Elektrody pracují na principu výkonových pulsů, které umožní rychlejší a efektivnější vytvoření vaporizační kapsy |  |  |  |  |
| Malé a krátké elektrody 2,3mm pro operace malých kloubů |  |  |  |  |
| Flexibilní a dlouhé elektrody pro artroskopii kyčle s pracovní délkou 22cm |  |  |  |  |
| Maximální výkon min 350W |  |  |  |  |
| Příslušenství: nožní pedál pro ovládání, bezdrátový |  |  |  |  |