Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Laparoskopická věž pro chirurgii

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Laparoskopická věž pro chirurgii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| 4K videoprocesor (1 ks) |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| Rozlišení min. 4K UHD (3840x2160px) |  |  |  |  |
| Dotykový displej v českém jazyce pro ovládání |  |  |  |  |
| Digitální zoom min. 2x, nastavitelný v min. 5 stupních |  |  |  |  |
| Funkce HDR - vysoký dynamický rozsah |  |  |  |  |
| Výstupy – min.: 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI, 2x 3G/HD-SDI |  |  |  |  |
| Nastavení vyvážení bílé přes dotykový display na čelním panelu videoprocesoru i z tlačítka na kamerové hlavě, případně videolaparoskopu |  |  |  |  |
| Možnost rotace obrazu o min. 180° |  |  |  |  |
| Umožňuje registraci, uložení a pojmenování min. 15 uživatelských předvoleb přes dotykový displej v českém jazyce – naprogramování funkcí tlačítek, barevných módů či jiných funkcí na míru daného operatéra a jednoduché, rychlé vyvolání přednastavené předvolby pro konkrétního uživatele |  |  |  |  |
| Možnost připojení flexibilních videoendoskopů |  |  |  |  |
| Možnost připojení videolaparoskopů |  |  |  |  |
| Možnost připojení 4K i Full HD lomených „pendulum“ kamerových hlav |  |  |  |  |
| Funkční připojení 4K i Full HD kamerových hlav pro laparoskopie |  |  |  |  |
| Ovládání ve sterilním prostředí je možné pomocí připojené periferie (kamerová hlava, videolaparoskop, videoendoskop) |  |  |  |  |
| Funkce upscalingu na rozlišení 4K při propojení se systémy o nižším rozlišení |  |  |  |  |
| Možnost propojení s externím záznamovým zařízením |  |  |  |  |
| Podpora funkce úzkopásmového zobrazování |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o ICG zobrazování, nebo tato funkce již zahrnuta v jednotce |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o funkci 3D, nebo 3D funkce již obsažena v procesoru |  |  |  |  |
| Umístění do stativu nových operačních sálů a propojení s 4K monitorem FSN, který je součástí vybavení sálů |  |  |  |  |
| Zajištění kompatibility se stávajícími kamerovými hlavami CH-S700-XZ-EA, CH-S200-08-LB, které jsou součástí vybavení pracoviště |  |  |  |  |
| LED zdroj světla pro 4K zobrazování (1 ks) |  |  |  |  |
| LED zdroj studeného světla samostatný nebo integrovaný v procesoru |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| LED s životností lamp min. 10 000 hodin |  |  |  |  |
| Funkce úzkopásmového zobrazování |  |  |  |  |
| Manuální i automatické řízení intenzity osvětlení dle světlených podmínek operačního pole ve všech zobrazovacích režimech |  |  |  |  |
| Zdroj světla ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky v českém jazyce |  |  |  |  |
| 4K kamerová hlava laparoskopická (1 ks) |  |  |  |  |
| CMOS kamerová hlava o rozlišení min. 4K UHD 3840 x 2160 px |  |  |  |  |
| Kamerová hlava pro klasické zobrazování bílým světlem |  |  |  |  |
| Možnost využití pro ICG zobrazování i úzkopásmové zobrazování |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| Kontinuální ostření – ostření kdy kamerová hlava po dobu operace sama ostří bez nutnosti zásahu operatéra, s možností vypnutí a přechodu na ostření manuální |  |  |  |  |
| Možnost manuálního ostření operatérem jedním prstem pomocí tlačítek |  |  |  |  |
| Digitální zoom min. dvojnásobný, nastavitelný v min. 5 stupních |  |  |  |  |
| Neoddělitelný adaptér pro připojení teleskopů s okulárem |  |  |  |  |
| Neoddělitelný kabel kamerové hlavy |  |  |  |  |
| Min. 3 samostatná programovatelná ovládací tlačítka integrována na kamerové hlavě |  |  |  |  |
| Autoklávovatelná až při 134°C |  |  |  |  |
| Hmotnost max. 300 g |  |  |  |  |
| Laparoskopická optika (2 ks) |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| Optiky určené pro 4K zobrazování |  |  |  |  |
| Optiky o průměru 10 mm |  |  |  |  |
| Úhel pohledu 30° |  |  |  |  |
| Pracovní délka v rozmezí 300-320 mm |  |  |  |  |
| Autoklávovatelná při 134°C |  |  |  |  |
| Světlovodný kabel pro každou optiku |  |  |  |  |
| Sterilizační box pro každou optiku |  |  |  |  |
| Oplachová pumpa pro laparoskopii (1 ks) |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| Irigační pumpa s režimem min. laparoskopie |  |  |  |  |
| Možnost odsávání s pod tlakem alespoň -55 kPa či nižší (-56, -57 kPa a níže) |  |  |  |  |
| Dotykový displej |  |  |  |  |
| Zpětnovazebná informace o zbývajících oplachových cyklech hadice zobrazena na displeji |  |  |  |  |
| Zpětnovazebná informace o správném zapojení hadice zobrazena na displeji |  |  |  |  |
| Průtok min. v rozsahu 1.0-1.8 l/min. |  |  |  |  |
| Průtok u odsávání min. 2 l/min. |  |  |  |  |
| Možnost jednorázového i resterilizovatelného spotřebního materiálu |  |  |  |  |
| Součástí dodávky spotřební materiál (oplachové hadice) min. na prvních 40 výkonů |  |  |  |  |
| Vč. odpadní lahve a min. 40 ks jednorázových odpadních vaků, vč. propojovacího materiálu (např. hadice vakuum) |  |  |  |  |
| Insuflátor CO2 (1 ks) |  |  |  |  |
| Medicínská certifikace |  |  |  |  |
| Automatická kontrola skutečného tlaku vůči tlaku přednastavenému a automatická korekce tlaku směrem k nastavené hodnotě, automatické vypouštění při přetlaku |  |  |  |  |
| Min. standartní a pediatrický režim |  |  |  |  |
| Chybové alarmy – vizuální i akustické (min. přetlak v insuflované dutině, okluze/obstrukce v insuflačním okruhu) |  |  |  |  |
| Průtok min. v rozsahu 1-40 l/min. |  |  |  |  |
| Informace o spotřebě CO2 na čelním panelu (či jeho dotykovém displeji), s možností rychlého vynulování |  |  |  |  |
| Informace o stavu naplnění připojené CO2 lahve na čelním panelu jednotky |  |  |  |  |
| Nastavení tlaku min. v rozsahu 3 – 20 mmHg |  |  |  |  |
| Možnost napojení na CO2 lahev pomocí vysokotlaké hadice, i možnost napojení na centrální rozvod CO2 |  |  |  |  |
| Součástí insuflačního okruhu je modul (integrovaný v jednotce insuflátoru, nebo kompatibilní samostatný) pro ohřev CO2 na teplotu blízkou teplotě lidského těla a min. 2 ks ohřívacích insuflačních hadic, resterilizovatelných |  |  |  |  |
| Vč. balení min. 20 ks filtrů |  |  |  |  |
| Elektrochirurgický generátor (1 ks) |  |  |  |  |
| Generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  |  |  |
| Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci |  |  |  |  |
| Výkonový rozsah min. v rozsahu 0-300W |  |  |  |  |
| Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  |  |  |
| Ruční nebo nožní ovládání (pedál) |  |  |  |  |
| Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |  |  |  |
| Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje |  |  |  |  |
| Možnost uložení min. 25 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem |  |  |  |  |
| Akustický alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  |  |  |
| Min. 2 konektory pro monopolární nástroj a min. 2 pro bipolární nástroj |  |  |  |  |
| Kontinuální kontrola neutrální elektrody s tkání |  |  |  |  |
| Možnost kvalitního propojení (datovým kabelem) s kompatibilní odsávačkou elektrochirurgického kouře pro aktivní automatickou desuflaci během použití elektrochirurgických nástrojů |  |  |  |  |
| Možnost připojení nástrojů pro pokročilou laparoskopickou i laparotomickou operativu, využívající pokročilou bipolární technologii s možností disekce, úchopu a řezu tkání, se schopností tavení cév až do průměru 7 mm |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o modul hybridní technologie (nebo tato funkce již integrována v přístroji) umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlý, bezpečný řez a zároveň koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatavení cév až do velikosti průměru 7 mm |  |  |  |  |
| Požadované příslušenství: - kabel k neutrální elektrodě 1 ks - bipolární kabel 1 ks - monopolární kabel 1 ks - nožní dvoupedál 1 ks |  |  |  |  |
| Odsávačka elektrochirurgického kouře (1 ks) |  |  |  |  |
| Odsávačka elektrochirurgického kouře, která je datově propojena s elektrochirurgickým generátorem |  |  |  |  |
| Možnost režimu kdy odsávačka odsává pouze při aktivaci elektrochirurgického generátoru |  |  |  |  |
| Možnost režimu kontinuálního odsávání |  |  |  |  |
| Min. 3 úrovně intenzity odsávání |  |  |  |  |
| Vč. měnitelného HEPA nebo ULPA filtru s životností min. 30 provozních hodin |  |  |  |  |
| Vč. spotřebního materiálu na min. 20 prvních výkonů |  |  |  |  |