Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky

# Terapeutický videoduodenoskop

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky pomocí odkazů na informace ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky/.

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Terapeutický videoduodenoskop |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet ks |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo | Specifikace | Status | Druh technického parametru |  | Splněno ANO / NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 1.1 | Vhodný pro terapeutické výkony, jakou jsou různé drenáže, litotrypse žlučových kamenů a jiné | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.2 | Vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária tzv. „V“ drážkou v můstku sloužící pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě. - Drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035" ve středu drážky a vodícího drátu 0,025" ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose videoduodenoskopu (tzv. "Dual lock" V systém) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.3 | Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.4 | Podpora zobrazení zvýraznění prokrvených struktur | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.5 | Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.6 | Optický systém: - zorné pole 100° - směr pohledu 15° šikmý pohled - hloubka ostrosti 5 – 60 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.7 | Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce 13,5 mm - zevní průměr tubusu 11,3 mm - pracovní délka 1240 mm - celková délka 1560 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.8 | Pracovní kanál – vnitřní průměr 4,2 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.9 | Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru 120° - dolů 90° - doprava 110° - doleva 90° | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.10 | Videoduodenoskop musí být kompatibilní se systémem EVIS EXEREA III (CV-190 a CLV) a dále s videosystémem a systémy pro dezinfekci endoskopů ETD | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Pokyny k vyplnění tabulky

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu – žlutě zvýrazněná pole:

- do sloupce „Reálná hodnota“ uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech)

- do sloupce „Kde uvedeno v nabídce“ uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci „Reálná hodnota“, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky – viz. požadavek na produktové materiály v čl. 12. zadávací dokumentace).

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; dodavatel uvede odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, informační letáky, fotografie atd.)