Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: Elektrochirurgický koagulační přístroj

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Elektrochirurgický vysokofrekvenční generátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 3 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Elektrochirurgický generátor určen k použití s monopolárním a bipolárním příslušenstvím pro řezání a koagulaci tkání |  |  |  |
| 1.2 | Výkonový rozsah pro monopolární režim min. 400W 380W |  |  |  |
| 1.3 | Minimálně 4 monopolární režimy: - čistý řez - řez s hemostází I, II, III - URO řez - ENDO řez |  |  |  |
| 1.4 | Min. 4 monopolární režimy pro koagulaci: - soft - foced - sprey - hybridní koagulace |  |  |  |
| 1.5 | Ovládání monopolárních režimů nožním spínačem nebo držákem elektrod |  |  |  |
| 1.6 | Výkonový rozsah pro bipolární režim min. 400W |  |  |  |
| 1.7 | Min. 5 bipolárních režimů pro řez: - čistý řez - řez s hemostází I, II, III - URO řez |  |  |  |
| 1.8 | Min. 1 bipolární režim pro koagulaci: - BI coag |  |  |  |
| 1.9 | Pracovní režimy pro zákroky v kapalném prostředí |  |  |  |
| 1.10 | Aktivace bipolární koagulace nožním pedálem i funkcí AutoStart / AutoStop |  |  |  |
| 1.11 | Pracovní frekvence generátoru min. 333 kHz |  |  |  |
| 1.12 | AUTOTEST – automatický test generátoru a připojeného příslušenství po spuštění generátoru, zobrazení servisních kódů na displeji |  |  |  |
| 1.13 | Čitelné analogové zobrazení hodnot výkonu a audio-vizuální indikací aktivace |  |  |  |
| 1.14 | Možnost připojení min. dvou monopolárních a jednoho bipolárního nástroje současně |  |  |  |
| 1.15 | Přístroj musí umožňovat připojení dělené neutrální elektrody |  |  |  |
| 1.16 | Systém monitorování kvality připojení neutrální elektrody |  |  |  |
| 1.17 | Alarmové hlášení při detekci závady, přetížení přístroje a špatného kontaktu neutrální elektrody s pacientem |  |  |  |
| 1.18 | Regulace hlasitosti akustických signálů |  |  |  |
| 1.19 | Možnost uložení min. 7 programů |  |  |  |
| 1.20 | Možnost volby programů spínačem na nožním pedálu nebo tlačítky na generátoru |  |  |  |
| 1.21 | Možnost připojení a ovládání přístroje bezdrátovým nožním spínačem |  |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |  |
| 1.22 | Síťové připojení 230V / 50 Hz s možností připojení zemnícího kabelu |  |  |  |
| 1.23 | Ochrana proti defibrinačnímu výboji (EN 60601-1) |  |  |  |
| 1.24 | Ochrana proti elektrickému výboji |  |  |  |
| 1.25 | Hmotnost generátoru max. 10 kg |  |  |  |
| 1.26 | Vozík mobilní přístrojový |  |  |  |
| 1.27 | Pedál nožní dvojitý vč. kabelu o délce min. 5 m |  |  |  |
| 1.28 | Kabel pro jednorázové neutrální elektrody 1 ks |  |  |  |
| 1.29 | Neutrální elektroda, univerzální velikost 1 balení |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)