Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky:  Akumulátorový vrtací systém pro malé kosti – K-dráty

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Akumulátorový vrtací systém pro malé kosti – K-dráty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Akumulátorový vrtací systém 1 ks určený pro zavádění K-drátů do kortikální i spongiózní kosti. |  |  |  |  |
| Systém musí umožňovat pevné a bezpečné uchycení K-drátů bez prokluzu. |  |  |  |  |
| Zařízení musí být plně funkční po opakované sterilizaci parou minimálně 134oC. |  |  |  |  |
| Konstrukce odolná proti vniknutí tekutin (vhodná pro operační prostředí). |  |  |  |  |
| Zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění. |  |  |  |  |
| Zařízení musí splňovat požadavky MDR (EU) 2017/745. |  |  |  |  |
| Veškeré komponenty musí být plně kompatibilní v rámci dodaného systému bez nutnosti použití dodatečných adaptérů, které by mohly narušit aseptický postup nebo prodloužit dobu výkonu. |  |  |  |  |
| Pohonná jednotka (Handpiece) |  |  |  |  |
| Akumulátorový provoz |  |  |  |  |
| Výkon motoru minimálně 70 W |  |  |  |  |
| Maximální otáčky minimálně ≥ 1 200 ot./min. |  |  |  |  |
| Plynule regulovatelné ovládání otáček přímo na rukojeti |  |  |  |  |
| Možnost změny směru otáčení (chod vpřed/chod vzad) |  |  |  |  |
| Bezpečnostní zámek proti neúmyslnému spuštění |  |  |  |  |
| Ochrana proti přetížení a přehřátí |  |  |  |  |
| Kroutící moment minimálně odpovídající použití pro zavádění K-drátů do kortikální kosti bez výrazného poklesu otáček při zatížení (uchazeč doloží technickým popisem nebo technickým listem) |  |  |  |  |
| Hmotnost handpiece maximálně 1,5 kg. |  |  |  |  |
| Napájecí systém |  |  |  |  |
| Li-Ion akumulátorový systém |  |  |  |  |
| Možnost výměny baterie bez porušení aseptického pole |  |  |  |  |
| Vizuální indikátor stavu nabití akumulátoru |  |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |  |
| 2 ks akumulátorů |  |  |  |  |
| Nástavec pro zavádění K-drátů o průměru minimálně od 0,8 mm do 3,0 mm (upínání musí umožňovat výměnu bez použití nástrojů) |  |  |  |  |
| Nabíjecí stanice akumulátorů musí umožňovat nabíjení všech dodaných akumulátorů. V případě, že je pro nabíjení některých typů akumulátorů nutné použití adaptérů nebo přechodového prvku, musí být tento součástí |  |  |  |  |
| Sterilizační síto pro celou akumulátorovou vrtací sestavu |  |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky (24 měsíců) budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem				…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)				…………….. (doplní dodavatel)

- zadavatel požaduje zajištění autorizovaného servisu na území České republiky po celou dobu životnosti zařízení