Technická specifikace

„Sestava nábytku s vestavěnou ultrazvukovou myčkou a směšovačem dezinfekčního roztoku“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel, tj. pro ultrazvukové mytí.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Sestava nábytku s vestavěnou ultrazvukovou myčkou a směšovačem dezinfekčního roztoku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce ultrazvukové myčky: |  |  |
| Model ultrazvukové myčky: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| Spodní kovová skříň o rozměrech: výška 900 mm x šířka 1 200 mm |  |  |
| Spodní kovová skříň s galvanicky zinkovaného plechu ošetřeného barvou |  |  |
| Stolní deska: délka 1 220 mm x šířka 660 mm, vyrobena z chromniklové oceli s otvorem pro vestavění ultrazvukové vany se sklopným víkem s pneumatickou pružinou pro uzavření vany při spuštění kavitace |  |  |
| Ultrazvuková vana namontovaná ke stolní desce |  |  |
| Ultrazvuková vana o rozměru min. délka 550 x šířka 350 x hloubka 200 mm |  |  |
| Řídící jednotka umístěna ve skříni |  |  |
| Ovládací panel ultrazvukové myčky umístěn na čelním panelu skříně |  |  |
| Vestavěný směšovač dezinfekce |  |  |
| Hlavní přístroj směšovače je umístěn ve spodní skříni, ovládací display směšovače je namontován do dvířek |  |  |
| Chemicky odolné laboratorní raménko umístěné ve stolní desce, které přivádí dezinfekční roztok a vodu do ultrazvukové vany |  |  |
| Přístroj na dávkování roztoků o koncentraci od 0,25 % do 5 %, který je umístěný ve spodní skříni |  |  |
| Nerezová záchytná vana ve skříni |  |  |
| Perforace ve dveřích skříně z důvodu možnosti umístnění kanystru s dezinfekcí přímo ve skříni |  |  |
| Vodovodní baterie se sprchou pro oplach ultrazvukové vany umístěná na nerezové desce stolu |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.

V [místo doplní dodavatel], dne [datum - doplní dodavatel]

…………………………………………………………….

[Jméno, Příjmení, funkce oprávněné osoby účastníka - doplní dodavatel]

např. dle zápisu v obchodním rejstříku nebo např. na základě udělené plné moci či z jiných vnitřních předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní organizační struktury dodavatele.