## List1
Příloha č. 5 Výzvy zájemcům k podání nabídky
Technické podmínky
Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. - obměna plicních ventilátorů pro ARO
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Klinické servoventilátory nejvyšší kategorie pro invazivní i neinvazivní umělou plicní ventilaci pacientů všech věkových skupin v celkovém počtu 5 ks
1. Technická specifikace - minimální technické požadavky pro 4 ks
Pojízdné provedení
Mikroprocesorové řízení
Ovládací menu v českém jazyce
Displej se zobrazením parametrů ventilace vč. křivek
Délka úhlopříčky displeje min. 10" |  |  | 20%
Integrované akustické i optické alarmy
Dechový objem v min. rozsahu 50 - 2000ml (uvést skutečný rozsah) |  |  | 20%
Režimy ventilace:
- VCV (objemově řízená ventilace)
- PCV (tlakově řízená ventilace)
- PRVC (objemově řízená, tlakově regulovaná ventilace)
- PSV (tlaková podpora)
- SIMV-PC + PSV (občasná zástupová ventilace s řízenými tlakovými dechy, kombinovaná s tlakovou podporou)
- SIMV-VC + PSV (občasná zástupová ventilace s řízenými objemovými dechy, kombinovaná s tlakovou podporou)
- PEEP ve všech režimech
- NIV (neinvazivní ventilace)
- BiPAP (bifázická ventilace pozitivním přetlakem na dvou úrovních CPAP)
Možnost rozšíření o další ventilační režimy (uvést počet a názvy) |  |  | 10%
Koncentrace O2 nastavitelná v rozsahu min. 21% - 100%
Nechemické měření a monitorace O2
Měření a monitorace EtCO2
Snímače průběhu tlaků a proudů v pacientském dýchacím okruhu umístěny v základní jednotce ventilátoru
Integrovaný záložní zdroj el. energie
Integrovaný nebulizátor pro podávání léčiv
Integrované rameno s držákem pacientského okruhu
Základní sada spotřebního materiálu, nutného pro zahájení klinického provozu
Testovací plíce pro novorozence a dospělé
Tlakové hadice s rychlospojkami pro připojení k externím zdrojům medicinálních plynů (AIR, O2)
Možnost exportu dat do externího zařízení (např. do centrály monitorovacího systému vitálních funkcí) k jejich dalšímu zpracování a následnému exportu do NIS zadavatele ve formátu komunikačního protokolu HL7 za účelem archivace
2. Technická specifikace - minimální technické požadavky pro 1 ks
Pojízdné provedení
Mikroprocesorové řízení
Provedení nezávislé na rozvodech medicinálních plynů (AIR, O2)
Ovládací menu v českém jazyce
Displej se zobrazením parametrů ventilace vč. křivek
Délka úhlopříčky displeje min. 10" |  |  | 20%
Integrované akustické i optické alarmy
Dechový objem v min. rozsahu 50 - 2000ml (uvést skutečný rozsah) |  |  | 20%
Režimy ventilace:
- VCV (objemově řízená ventilace)
- PCV (tlakově řízená ventilace)
- PSV (tlaková podpora)
- SIMV-PC + PSV (občasná zástupová ventilace s řízenými tlakovými dechy, kombinovaná s tlakovou podporou)
- SIMV-VC + PSV (občasná zástupová ventilace s řízenými objemovými dechy, kombinovaná s tlakovou podporou)
- PEEP ve všech režimech
- NIV (neinvazivní ventilace)
Možnost rozšíření o další ventilační režimy (uvést počet a názvy) |  |  | 10%
Koncentrace O2 nastavitelná v rozsahu min. 21% - 100%
Měření a monitorace O2
Snímače průběhu tlaků a proudů v pacientském dýchacím okruhu umístěny v základní jednotce ventilátoru
Integrovaný záložní zdroj el. energie
Integrovaný nebulizátor pro podávání léčiv
Integrované rameno s držákem pacientského okruhu
Základní sada spotřebního materiálu, nutného pro zahájení klinického provozu
Testovací plíce pro novorozence a dospělé
Integrovaný držák na lahve O2 o objemu 2 - 5 litrů
Možnost exportu dat do externího zařízení (např. do centrály monitorovacího systému vitálních funkcí) k jejich dalšímu zpracování a následnému exportu do NIS zadavatele ve formátu komunikačního protokolu HL7 za účelem archivace
3. Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální plyny)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v místě plnění a v rozsahu, nezbytném pro zahájení klinického provozu
uvedení zařízení do klinického provozu
dodání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, prohlášení o shodě vydaná výrobcem na všechny dodané stanovené výrobky, protokoly o zkouškách a měřeních
předání kompletního díla zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
4. Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech lůžkového odd. ARO
Uchazeč bere na vědomí, že zhotoviteli bude umožněno využít stávající instalované komponenty a rozvody, pokud vyhovují požadavkům nově instalované technologie
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Dojde-li během transportu a instalace zařízení k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady
Poznámka: Tyto tři listy budou součástí nabídky.