Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – Radiodiagnostické odd._víceelementová sonda

Název veřejné zakázky: „Pořízení ultrazvukových přístrojů – 1 přístroj pro radiodiagnostické oddělení, pracoviště Náchod“ Část veřejné zakázky: 5

Zadavatel níže vymezuje závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah ± 10 %, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízená zařízení jsou vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jejich diagnostické nebo terapeutické využití.

Minimální technické požadavky:

ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ VYŠŠÍ TŘÍDY, VHODNÝ PRO DIAGNOSTIKU NA RADIODIAGNOSTICKÉM ODDĚLENÍ – 1 ks

| Popis parametru | Splnění TS ANO/NE | Nabízená hodnota (uchazeč vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Specifikace |  |  |
| vysoce mobilní, ultrazvukový přístroj vyšší třídy, vhodný pro diagnostiku na radiodiagnostickém oddělení |  |  |
| LCD/TFT barevný monitor min 19" s rozlišením min. 1280 x 1024, pozorovacím úhlem alespoň 170st., výškově a stranově stavitelný – upevněný na pohyblivém rameni |  |  |
| ovládací panel nastavitelný výškově a stranově nezávisle na monitoru s možností uživatelského nastavení jednotlivých funkcí |  |  |
| integrovaná min. 10" dotyková ovládací obrazovka v ovládacím panelu s možností uživatelského nastavení a konfigurace nabídek včetně definování měřících postupů a výpočtů |  |  |
| alfanumerická klávesnice |  |  |
| integrovaný ohřívač gelu |  |  |
| frekvenční rozsah přístroje min. 1 – 18 MHz |  |  |
| minimálně 3 aktivní konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond |  |  |
| odkládací držáky pro min. 4 ultrazvukové sondy ultrazvukových sond |  |  |
| SW pro provádění všech typů měření a zobrazení používaných v obecné a radiologické sonografické diagnostice (B-mode na základních frekvencích, B-mode na harmonických frekvencích, trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 2D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně, úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení, PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°, barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler), simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase, simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |  |
| zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení včetně sumarizace (načítání) toků – pro využití na konvexní abdominální i lineárních sondách) |  |  |
| Shearwave elastografie s rozsáhlými možnostmi kvantitativní analýzy (hodnocení elaticity v kPa, shearwave rychlosti v m/s), elastogram ve 2D barevné mapě vč. 2D zobrazení rychlosti, tlaku a propagace střihové vlny, včetně jejich současného zobrazení na displeji přístroje, požadováno u konvexních a lineárních sond |  |  |
| trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |  |
| zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |  |
| měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |
| automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) |  |  |
| zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu |  |  |
| zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |  |
| uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou |  |  |
| optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení) |  |  |
| software pro analýzu průtoku ve tkáních (bez použití kontrastních látek), analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionalita i na archivovaných datech |  |  |
| postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu |  |  |
| barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí – např: HD-flow, Dynamic flow, fine-FLOW, e-FLOW apod. |  |  |
| zobrazení krevního toku bez použití kontrastních látek (B-flow, SMI) |  |  |
| vytváření vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |  |
| Sondy |  |  |
| konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min.1 – 6 MHz s možností zobrazení na harmonických kmitočtech, hloubka min. 0 – 35 cm, single crystal technology, HST technologie apod. |  |  |
| lineární sonda typu matrix (více-elementová sonda s uspořádáním krystalů v několika řadách nad sebou pro lineární a fázové sondy), případně sonda využívajících obdobné pokrokové technologie, frekvence min. 7 - 18 MHz, harmonické zobrazení, small parts a breast aplikace |  |  |
| lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 3 – 11 MHz (aktivní šíře < 42mm), harmonické zobrazení |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |
| archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovy včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty. Snadné zálohování uložených dat |  |  |
| podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách nad sebou pro lineární sondy), případně sond využívajících obdobné pokrokové technologie |  |  |
| možnost archivace snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, DICOM a RAW formátu |  |  |
| data odesílána do systému PACS ve standardu DICOM 3.0 - min. DICOM Worklist, DICOM Query/Retrieve, DICOM Storage |  |  |
| výstupy a archivace: LAN, 3xUSB 2.0, DVD-R/RW, CD-R/RW, DVI |  |  |
| paměťová smyčka pro uložení alespoň 2500 snímků |  |  |
| možnost uložení dopplerovského záznamu |  |  |
| vnitřní archivační systém s min. 1 TB HDD |  |  |
| černobílá tiskárna |  |  |

V rámci plnění smlouvy zadavatel (kupující požaduje):

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, …),

- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu),

- délka záruky min. 24 měsíců,

- v případě zdravotnického prostředku – registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění), v přechodném období (§ 97 a § 98) dle zákona č. 123/2000 Sb., § 31 v platném znění,

- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně spotřebního materiálu) a bez vyzvání,

- bezplatně zaškolení/instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem,

- dodání licenčního ujednání týkající se veškerého dodaného SW včetně licencí,

- 1x návod v ČJ (1x tištěný) – při dodání přístroje.

Do nabídky zadavatel (kupující) mimo jiné požaduje:

- součástí nabídky bude elektronický nosič (CD/DVD, …) kde bude:

- Prohlášení o shodě,

- CE certifikát,

- Uživatelský manuál v ČJ,

- Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR).

Součástí dodávky bude zprovoznění konektivity do stávajícího PACS serveru zadavatele a přes Worklist na nemocniční informační systém (NIS) zadavatele (včetně případných potřebných licencí). Dodavatel stávajícího PACS serveru – firma OR-CZ s.r.o.. Dodavatel stávajícího NIS – firma Stapro s.r.o.

Zásuvku pro fyzické připojení do LAN zajistí zadavatel.