Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ odd._lůžková část

Název veřejné zakázky: „Pořízení ultrazvukových přístrojů – 2 přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení lůžková část a sály, pracoviště Náchod“ Část veřejné zakázky: 3

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů. Přístroj musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

Pokud je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či příslušenství přístroje.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu, instalace, uvedení do provozu, instruktáže a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu v délce 24 měsíců, dopravy a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Minimální technické požadavky:

PRÉMIOVÝ UZ PŘÍSTROJ PRO GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODD._LŮŽKOVÁ ČÁST

| Popis parametru / Požadavek TS | Splnění TS ANO/NE | Nabízená hodnota (uchazeč vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Specifikace |  |  |
| lehce ovladatelný prémiový UZ přístroj pro gynekologicko-porodnické oddělení, včetně brzděného transportního vozíku |  |  |
| velmi kvalitní 2D zobrazení |  |  |
| LCD barevný monitor min 23“ s vysokým rozlišením, pozorovací úhel alespoň 170st., výškově a stranově stavitelný - na pohyblivé rameni |  |  |
| výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |
| doplňkový ovládací panel s min. 10" barevnou dotykovou obrazovkou |  |  |
| mechanická alfanumerická klávesnice |  |  |
| podpora single crystal sond |  |  |
| digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí |  |  |
| ovládání přístroje pomocí jednoho tlačítka dle předem definovaného protokolu |  |  |
| uživatelské nastavení parametrů |  |  |
| mechanická alfanumerická klávesnice |  |  |
| 3D/4D systém |  |  |
| frekvenční rozsah min. 1-17MHz |  |  |
| vysoký dynamický rozsah min. 200 dB |  |  |
| uživatelská nastavení pro každou sondu |  |  |
| výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase |  |  |
| optimalizace parametrů pro různé typy tkání |  |  |
| možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |
| 4 aktivní porty pro připojení sond |  |  |
| Softwarové vybavení |  |  |
| SW pro realistické zobrazování plodu ve 4D s možností nastavení polohy světelného zdroje pro rendering |  |  |
| SW pro transparentní zobrazení anatomických struktur |  |  |
| automatické měření v 3D objemu |  |  |
| 3D/4D Live zobrazení |  |  |
| schopnost automatického NT měření |  |  |
| automatické kalkulace folikul z 3D objemu |  |  |
| automatická detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímatelného 3D objemu (dle protokolu AIUM) včetně zobrazení barvy |  |  |
| SW pro provádění všech typů měření a zobrazení požívaných v sonografické diagnostice se zaměřením na gynekologickou a porodnickou sonografii - měření délky, plochy, obvodu, objemu, úhlu, s automatickou kalkulací dopplerovských parametrů a dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI |  |  |
| SW pro zobrazení tomografických rovin |  |  |
| SW funkce pro vyšetření elastografie cervixu |  |  |
| Zobrazovací módy |  |  |
| B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase |  |  |
| barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti |  |  |
| trapezoidní zobrazení |  |  |
| postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu |  |  |
| schopnost ukládání a úpravy smyček |  |  |
| redukce specklí/šumů (SRF) |  |  |
| postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu |  |  |
| možnost širšího fokusačního rozsahu a hlubší penetrace |  |  |
| Sondy |  |  |
| širokopásmová 3D/4D konvexní sonda, min. rozsah 2 – 7 MHz |  |  |
| širokopásmová intrakavitální sonda, min. rozsah 3 - 9 MHz, |  |  |
| širokopásmová konvexní sonda, min. rozsah 2 – 5 MHz |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |
| výstupy a archivace: LAN, USB 3.0, vnitřní archivační systém s min. 1TB HDD |  |  |
| archivační systém s funkcí automatických záloh |  |  |
| ukládání ultrazvukových obrazů, paměťových smyček pro záznam snímků a videosekvencí s možností následného manuálního či dynamického přehrávání |  |  |
| kapacita paměti min. 500GB |  |  |
| správa a ukládání pacientských dat |  |  |
| protokol DICOM 3.0 – minimálně Storage (komunikace s PACS), Worklist (komunikace s NIS) |  |  |
| možnost ukládat všechny záznamy na DVD a přes USB |  |  |
| export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.) |  |  |
| černobílá videotiskárna |  |  |

V rámci plnění smlouvy zadavatel (kupující požaduje):

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, …),

- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu),

- délka záruky min. 24 měsíců,

- v případě zdravotnického prostředku – registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění), v přechodném období (§ 97 a § 98) dle zákona č. 123/2000 Sb., § 31 v platném znění,

- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně spotřebního materiálu) a bez vyzvání,

- bezplatně zaškolení/instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem,

- dodání licenčního ujednání týkající se veškerého dodaného SW včetně licencí,

- 1x návod v ČJ (1x tištěný) – při dodání přístroje.

Do nabídky zadavatel (kupující) mimo jiné požaduje:

- součástí nabídky bude elektronický nosič (CD/DVD, …) kde bude:

- Prohlášení o shodě,

- CE certifikát,

- Uživatelský manuál v ČJ,

- Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR).

Součástí dodávky bude zprovoznění konektivity do stávajícího PACS serveru zadavatele a přes Worklist na nemocniční informační systém (NIS) zadavatele (včetně případných potřebných licencí). Dodavatel stávajícího PACS serveru – firma OR-CZ s.r.o.. Dodavatel stávajícího NIS – firma Stapro s.r.o.

Zásuvku pro fyzické připojení do LAN zajistí zadavatel.

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky_GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ odd.

Název veřejné zakázky: „Pořízení ultrazvukového přístroje – 2 přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení lůžková část a sály, pracoviště Náchod“ Část veřejné zakázky: 3

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů. Přístroj musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

Pokud je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či příslušenství přístroje.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu, instalace, uvedení do provozu, instruktáže a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu v délce 24 měsíců, dopravy a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Minimální technické požadavky:

UZ PŘÍSTROJ VHODNÝ PRO DIAGNOSTIKU NA GYNEKOLOGICKÉM ODDĚLENÍ S OPERAČNÍM SÁLEM – 1 ks

| Popis parametru / Požadavek TS | Splnění TS ANO/NE | Nabízená hodnota (uchazeč vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Specifikace |  |  |
| vysoce mobilní UZ přístroj vhodný pro diagnostiku na gynekologickém oddělení s operačním sálem, včetně brzděného transportního vozíku |  |  |
| velmi kvalitní 2D zobrazení |  |  |
| LCD barevný monitor min 19“ a poměrem zobrazení 5:4 nebo 23" a poměrem zobrazení 16:9 nebo 16:10. Velikost vlastní zobrazované diagnostické výseče musí být minimálně 21 cm x 21 cm |  |  |
| výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |
| hmotnost přístroje maximálně do 75kg |  |  |
| doplňkový ovládací panel s min. 8" barevnou dotykovou obrazovkou |  |  |
| výsuvná klávesnice umístěná pod ovládacím panelem |  |  |
| možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |
| ukládání a úprava smyček |  |  |
| B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase |  |  |
| anatomický M-mód |  |  |
| vícestupňové kompaundní zobrazení |  |  |
| barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti (vysoce citlivý širokopásmový doppler) |  |  |
| SW pro provádění všech typů měření a zobrazení používaných v sonografické diagnostice - se zaměřením na gynekologickou a porodnickou sonografii - měření délky, plochy, obvodu, objemu, úhlu, s automatickou kalkulací dopplerovských parametrů a dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI |  |  |
| výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase |  |  |
| programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti |  |  |
| možnost automatické optimalizace obrazu |  |  |
| optimalizace parametrů pro různé typy tkání |  |  |
| možnost širšího fokusačního rozsahu a hlubší penetrace |  |  |
| SW pro zobrazení tomografických rovin |  |  |
| SW pro redukci specklí/šumů |  |  |
| SW pro čistý obraz |  |  |
| rychlá optimalizace klíčových parametrů pomocí jednoho tlačítka |  |  |
| uživatelské nastavení pro každou sondu |  |  |
| správa a ukládání pacientských dat |  |  |
| archivační systém s funkcí automatických záloh |  |  |
| 3 aktivní porty pro připojení sond |  |  |
| Sondy |  |  |
| širokopásmová intrakavitální sonda, min. rozsah 3 - 9 MHz |  |  |
| širokopásmová abdominální konvexní sonda, min. rozsah 1 – 6MHz |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |
| výstupy a archivace: LAN, USB 2.0, vnitřní archivační systém s min. 500 GB HDD |  |  |
| protokol DICOM 3.0 – minimálně Storage (komunikace s PACS), Worklist (komunikace s NIS) |  |  |
| možnost ukládat všechny záznamy na DVD a přes USB 2.0 |  |  |
| možnost budoucího rozšíření o integrovaný DVD rekordér pro záznam celého vyšetření |  |  |
| export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.) |  |  |
| černobílá videotiskárna |  |  |

V rámci plnění smlouvy zadavatel (kupující požaduje):

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, …)

- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu),

- délka záruky min. 24 měsíců,

- v případě zdravotnického prostředku – registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění), v přechodném období (§ 97 a § 98) dle zákona č. 123/2000 Sb., § 31 v platném znění,

- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně spotřebního materiálu) a bez vyzvání,

- bezplatně zaškolení/instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem,

- dodání licenčního ujednání týkající se veškerého dodaného SW včetně licencí,

- 1x návod v ČJ (1x tištěný) – při dodání přístroje.

Do nabídky zadavatel (kupující) mimo jiné požaduje:

- součástí nabídky bude elektronický nosič (CD/DVD, …) kde bude:

- Prohlášení o shodě,

- CE certifikát,

- Uživatelský manuál v ČJ,

- Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR).

Součástí dodávky bude zprovoznění konektivity do stávajícího PACS serveru zadavatele a přes Worklist na nemocniční informační systém (NIS) zadavatele (včetně případných potřebných licencí). Dodavatel stávajícího PACS serveru – firma OR-CZ s.r.o.. Dodavatel stávajícího NIS – firma Stapro s.r.o.

Zásuvku pro fyzické připojení do LAN zajistí zadavatel.