Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Název veřejné zakázky:

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů. Přístroj musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení.

Pokud je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či příslušenství přístroje.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu, instalace, uvedení do provozu, instruktáže a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu v délce 24 měsíců, dopravy a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Minimální technické požadavky:

Infuzní technika – 28 ks infuzních pump, 24 ks lineárních dávkovačů, 5 ks dokovacích stanic

INFUZNÍ PUMPY

| POPIS PARAMETRU | Zadavatelem požadovaná hodnota ANO / NE | Účastníkem nabízená skutečná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Specifikace přístroje |  |  |
| Infuzní pumpy musí mít přesnost dávkování ± 5% | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít rozsah dávkovací rychlosti minimálně 1 – 1.200 ml / hod. | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít výpočet dávky léčiva v jednotkách µg / kg / min., mg /kg / hod., mg / kg / min. | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit zadání parametrů podávání v režimu zadání – objem / čas | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit zadání parametrů podávání v režimu zadání – objem / rychlost | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit zadání parametrů podávání v režimu zadání – objem / čas / rychlost | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít bolus – manuální i s přednastavení objemu | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít automatický i manuální noční režim (snížení jasu obrazovky, vypnutí zvuků tlačítek, atd.) | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého záznamu bude možné definovat název | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého záznamu bude možné definovat koncentraci včetně možnosti omezit maximální koncentraci | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého záznamu bude možné definovat rychlost podávání léků s možností omezení maximální rychlosti podávání léčiva | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého záznamu bude možné definovat bolus s možností nastavit u léčiva maximální objem a rychlost podávání při bolusu | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit provádění úprav knihovny léčiv oprávněnou obsluhou poskytovatele | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit vzdálenou monitorizaci přístrojů na centrálním monitoru obsluhy (např. PC poskytovatele u centrálního pultu) | ANO |  |
| Možnost práce přístroje v MRI prostředí | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít Stand – by režim nebo obdobný režim pro pozastavení přístroje s možností nastavení času nečinnosti přístroje | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit blokaci ovládacích prvků přístroje obsluhou proti neautorizovanému ovládání pacientem pomocí PIN kódu nebo speciálním stiskem klávesy či kombinací kláves | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít systém KVO | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit chod infuzní pumpy s i bez kapkového senzoru | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit použití bezpečnostních infuzních setů se silikonovým pumpovním segmentem, bránící samovolnému průtoku infuze při nečinnosti infuzní pumpy a dobou použitelnosti minimálně 72 hodin | ANO |  |
| Každá infuzní pumpa musí mít svůj napájecí kabel | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, alarm vzduchových bublin v infuzní lince, upozornění na ukončení dávkování, alarm-prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít alarm chybně zavřených dvířek | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít napájení 230 V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacito odpovídající provozu po dobu minimálně 4 hodin při rychlosti podávání léčiva 100 ml / hod. | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít automatické dobíjení akumulátoru při připojení do elektrické sítě | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít nepřerušení chod při přerušení napájení z elektrické sítě a přechodu na chod z akumulátoru | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít software v českém jazyce | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít čitelný a přehledný display | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb. Maximálně každé dva roky | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít držáky pro upevnění na pojízdný infuzní stojan a napájecí adaptér | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí mít hmotnost maximálně 2 kg | ANO |  |
| Infuzní pumpy musí umožnit jejich samostatné použití nebo společné s lineárními dávkovači v jedné dokovací stanici, přičemž pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává napájení ze sítě, připojení do nemocniční sítě a centrálního monitoru | ANO |  |

LINEÁRNÍ DÁVKOVAČE

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota ANO / NE | Účastníkem nabízená skutečná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Lineární dávkovače musí mít přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50 / 60 ml různých výrobců (základní výbavě musí umožňovat použití trojdílných injekčních stříkaček určených pro podávání léčiv v lineárním dávkovači B. Braun Omnifix a dalších výrobců – uveďte seznam) | ANO |  |
| Výrobcem lineárních dávkovačů musí být pro určený spotřební materiál garantovaná přesnost dávkování | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mýt přesnost dávkování ± 3% | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít rozsah dávkování minimálně 0,1 – 999 ml / hod | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít výpočet dávky léčiva v jednotkách µg / kg / hod., µg / kg / min., mg /kg/hod., mg / kg / min. | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit zadání parametrů podávání v režimu zadání – rychlost | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit zadání parametrů podávání v režimu zadání – objem / čas | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit zadání parametrů podávání v režimu zadání – objem / rychlost | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít bolusy – manuální s možností přednastavení objemu a rychlosti podání | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit uživatelské nastavení úrovně okluzního tlaku | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít automatický i manuální noční režim (snížení jasu obrazovky, vypnutí zvuků tlačítek, atd.) | ANO |  |
| Každý lineární dávkovač musí mít vlastní napájecí kabel | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého záznamu bude možné definovat název | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého bude možné definovat koncentraci včetně možnosti omezit maximální koncentraci | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého bude možné definovat rychlost podávání léku s možností omezení maximální rychlosti podávání léčiva | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít interní paměť přístroje na minimálně 120 léků, kdy u každého bude možné definovat bolus s možností nastavit u léčiva maximální objem a rychlost podávání při bolusu | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit provádění úprav knihovny léčiv oprávněnou obsluhou poskytovatele | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit vzdálenou monitorizaci přístrojů na centrálním monitoru obsluhy (např. PC poskytovatele u centrálního pultu) | ANO |  |
| Možnosti práce přístroje v MRI prostředí | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít Stand – by režim nebo obdobný režim pro pozastavení přístroje s možností nastavení času nečinnosti přístroje | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit blokaci ovládacích prvků přístroje obsluhou proti neautorizovanému ovládání pacientem pomocí PIN kódu nebo speciálním stiskem klávesy či kombinací kláves | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít systém KVO | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít napájení 230 V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou odpovídající provozu po dobu minimálně 5 hodin | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít automatické dobíjení akumulátoru při připojení do elektrické sítě | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít nepřerušený chod při přerušení napájení z elektrické sítě a přechodu na chod z akumulátoru | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít software v českém jazyce | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít čitelný a přehledný display | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb. Maximálně každé dva roky | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít hmotnost maximálně 2,2 kg | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí mít držáky na upevnění na pojízdný infuzní stojan a napájecí adaptér | ANO |  |
| Lineární dávkovače musí umožnit jejich samostatné použití nebo společné s lineárními dávkovači v jedné dokovací stanici, přičemž pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává napájení ze sítě, připojení do nemocniční sítě a do centrálního monitoru | ANO |  |

DOKOVACÍ STANICE

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota ANO / NE | Účastníkem nabízená skutečná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Současné zapojení 4, nebo 8ks lineárních dávkovačů nebo infuzních pump | ANO |  |
| Maximální hmotnost dokovací stanice 4,5 / 6,5 kg (v závislosti na počtu pozic) | ANO |  |
| Jednoduché vyjmutí všech přístrojů z jakékoliv pozice, bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem | ANO |  |
| Pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné | ANO |  |
| 1 napájecí kabel pro všechny připojené lineární dávkovače neb infuzní pumpy v dokovací stanici | ANO |  |
| Optická vizualizace alarmů | ANO |  |
| Připojení každé dokovací stanice do nemocničního systému | ANO |  |
| Možnost dokoupení dokovací stanice pro MRI prostředí, min. pro 4 přístroje | ANO |  |