## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Svítidla operační vč. příslušenství
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Operační svítidlo stropní pro centrální operační sály, se satelitem, na tříramenné montáži, zdroj světla LED technologie. Závěs operačního světla se třemi rameny. Na dvou ramenech jsou zavěšena svítidla, příčemž hlavní svítidlo disponuje možností instalace Full HD kamery v centrální ose svítidla, na třetím ramenu je umístěn medicínský monitor s úhlopříčkou min. 26".
Full HD modulární kamerový systém pro vizualizaci výkonů v operačním poli.
Medicínský monitor s úhlopříčkou min. 26" pro vizualizaci a přenos záznamu z Full HD kamery s možností vizualizace záznamu z dalších modalit (PACS, RTG apod.), umístěný na nejdelším (třetím) ramenu světelného komplexu.
Operační svítidlo stropní pro sekční sál (úsek porodnice), na jednoramenné montáži, zdroj světla LED technologie. Závěs operačního světla obsahuje jedno rameno s hlavním operačním svítidlem.
Operační svítidlo stropní pro porodní sály, na jednoramenné montáži, zdroj světla LED technologie. Závěs vyšetřovacího svítidla obsahuje jedno rameno s hlavním operačním svítidlem.
Operační svítidlo stropní pro zákrokové sály, na jednoramenné montáži, zdroj světla LED technologie. Závěs vyšetřovacího světla obsahuje jedno rameno s hlavním operačním svítidlem.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Operační svítidlo stropní pro centrální operační sály - sestava: 1x hlavní svítidlo včetně přípravy pro Full HD kameru + 1x satelitní svítidlo, celkový počet sestav: 3ks, umístění v místnostech č. CH.1.26, CH.1.27, CH.1.28
Full HD modulární kamerový systém se snadnou modularitou, s možností přenosné instalace Full HD kamery v kterémkoliv tělese hlavních operačních svítidel pro centrální operační sály, celkový počet: 1ks
Medicínský monitor pro centrální operační sály s úhlopříčkou min. 26", nosnost ramene min. 15kg, celkový počet: 3ks, umístění v místnostech č. CH.1.26, CH.1.27, CH.1.28
Operační svítidlo stropní pro sekční sál (úsek porodnice): 1x hlavní svítidlo, celkový počet: 1ks, umístění v místnosti č. CH.3.08
Operační svítidlo stropní pro porodní sály: 1x hlavní svítidlo, celkový počet: 2ks, umístění v místnostech č. CH.3.14 a CH.3.18
Operační svítidlo stropní pro zákrokové sály: 1x hlavní svítidlo, celkový počet: 2ks, umístění v místnostech č. CH.P.42 a CH.P.43
Hlavní svítidlo pro centrální operační sály
Celkový počet: 3ks (1ks pro operační sál č.1, 1ks pro operační sál č. 2, 1ks pro operační sál č. 3)
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-41 ed. 2/A1. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
Zdroj - monochromatické bílé LED (barevné LED nejsou přípustné), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m min. 160 000 lx, bez úbytku světelné intenzity osvitu při libovolně dlouhém používání
Barevná teplota s možností změny chromatičnosti, s důrazem na co nejnižší spodní nastavení parametru (spodní hranice max. 3900K, horní hranice min. 4500K)
Index podání barev (CRI) Ra - min. 95 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu Ra, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu Ra, přičemž tato hodnota musí činit min. 95). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Index podání barev R9 - min. 96 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu R9, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu R9, přičemž tato hodnota musí činit min. 96). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Nastavení osvětlení v rozmezí min. 25 až 100%
Nastavení průměru světelného pole v rozmezí min. 210 - 250 mm elektronicky, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn
Možnost změny průměru světelného pole otáčením sterilizovatelnou rukojetí
Hloubka osvětlení min. 1000 mm
ENDO mód - osvětlení zatemněného operačního sálu (instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná), regulace intenzity osvětlení
Technické řešení svítidla musí zajistit při poruše jednoho LED zdroje funkčnost ostatních LED zdrojů ve svítidle (nesmí dojít ke zhasnutí části nebo celého svítidla)
Ovládání na závěsu svítidla i na stěnovém panelu
Standardní příprava pro Full HD kameru, která musí být umístitelná v centrální ose svítidla
Montáž, umožňující plynulé otáčení svítidla i ramene o min. 350°, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)
Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. energie při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
Nízký nárůst teploty v operačním poli - vyzařování nižší než 700 W/m2, nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra
Vhodnost použití v prostoru laminárního proudění
Snadná údržba a čištění - jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spár
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem a kamerou - min. 5ks pro jedno svítidlo
Garantovaná životnost LED min. 50 000 provozních hodin
Satelitní svítidlo pro centrální operační sály
Celkový počet: 3ks (1ks pro operační sál č.1, 1ks pro operační sál č. 2, 1ks pro operační sál č. 3)
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-41 ed. 2/A1. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
Zdroj - monochromatické bílé LED (barevné LED nejsou přípustné), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m min. 140 000 lx, bez úbytku světelné intenzity osvitu při libovolně dlouhém používání
Barevná teplota s možností změny chromatičnosti, s důrazem na co nejnižší spodní nastavení parametru (spodní hranice max. 3900K, horní hranice min. 4500K)
Index podání barev (CRI) Ra - min. 95 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu Ra, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu Ra, přičemž tato hodnota musí činit min. 95). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV3 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Index podání barev R9 - min. 96 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu R9, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu R9, přičemž tato hodnota musí činit min. 96). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV4 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Nastavení osvětlení v rozmezí min. 25 až 100%
Plynulé nastavení průměru světelného pole v rozmezí min. 210 - 250 mm bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn
Možnost změny průměru světelného pole otáčením sterilizovatelnou rukojetí
Hloubka osvětlení min. 950 mm
ENDO mód - osvětlení zatemněného operačního sálu (instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná), regulace intenzity osvětlení
Technické řešení svítidla musí zajistit při poruše jednoho LED zdroje funkčnost ostatních LED zdrojů ve svítidle (nesmí dojít ke zhasnutí části nebo celého svítidla)
Ovládání na závěsu svítidla i na stěnovém panelu
Montáž, umožňující plynulé otáčení svítidla i ramene o min. 350°, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)
Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. energie při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
Nízký nárůst teploty v operačním poli - vyzařování nižší než 700 W/m2, nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra
Vhodnost použití v prostoru laminárního proudění
Snadná údržba a čištění - jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spár
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem - min. 5ks pro jedno svítidlo
Garantovaná životnost LED min. 50 000 provozních hodin
Kamera Full HD zoom pro centrální operační sály
Celkový počet: 1ks
Provedení pro použití ve zdravotnictví, certifikace MDE
Možnost přenosné instalace v kterémkoliv tělese hlavních operačních svítidel pro centrální operační sály
Snímání obrazu skrze dutou rukojeť
CMOS čipová technologie snímání obrazu
Rozlišení obrazu min. 1920x1080 px (Full HD)
Optický zoom s možností zvětšení min. 10x, motorizovaný
Digitální zoom s možností zvětšení min. 12x
Integrovaná funkce automatického zaostřování obrazu (autofocus)
Motorická rotace obrazu 360°
Ovládání kamery ze sdruženého ovladače operačního svítidla, nebo prostřednictvím samostatného ovladače, umístěného na operačním sále
Bezdrátový nebo kabelový přenos signálu do medicínského monitoru na operačním sále se současným zajištěním možnosti záznamu obrazové informace z Full HD kamery způsobem, popsaným v další části této specifikace
Medicínský monitor pro centrální operační sály
Celkový počet: 3ks (1ks pro operační sál č.1, 1ks pro operační sál č. 2, 1ks pro operační sál č. 3)
Provedení pro použití ve zdravotnictví, certifikace MDE
Umístění na nejdelším ramenu světelného komplexu
Rozlišení obrazu min. 1920x1080 px (Full HD)
Úhlopříčka min. 26"
Jas min. 450 cd/m2
Kontrastní poměr min. 1000:1
Pozorovací úhel min. 178° horizontálně i vertikálně
Integrované zařízení pro příjem obrazové informace z Full HD kamery, umístěné v operačním svítidle
Integrované zařízení pro příjem obrazové informace z endoskopické kamery na operačním sále
Integrované zařízení pro příjem obrazové informace z jiných vzdálených modalit (PACS, RTG apod.)
Integrované zařízení pro záznam obrazové informace na externí přenosné paměťové médium (např. "USB Flash Disc" nebo jiné paměťové médium), příp. zajištění možnosti archivace obrazové informace na externím záznamovém zařízení (např. na libovolné PC stanici v areálu nemocnice s připojením do NIS, nebo na speciálním medicínském záznamovém zařízení, používaném pro účely endoskopie na centrálních operačních sálech, nebo na speciálním samostatném medicínském záznamovém zařízení, umístěném na operačních sálech, přičemž toto speciální samostatné medicínské záznamové zařízení musí být ev. součástí dodávky)
Hlavní svítidlo pro sekční sál (úsek porodnice)
Celkový počet: 1ks
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-41 ed. 2/A1. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
Zdroj - monochromatické bílé LED (barevné LED nejsou přípustné), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m min. 140 000 lx, bez úbytku světelné intenzity osvitu při libovolně dlouhém používání
Barevná teplota s možností změny chromatičnosti, s důrazem na co nejnižší spodní nastavení parametru (spodní hranice max. 3900K, horní hranice min. 4500K)
Index podání barev (CRI) Ra - min. 95 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu Ra, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu Ra, přičemž tato hodnota musí činit min. 95). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV5 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Index podání barev R9 - min. 96 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu R9, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu R9, přičemž tato hodnota musí činit min. 96). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV6 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Nastavení osvětlení v rozmezí min. 25 až 100%
Plynulé nastavení průměru světelného pole v rozmezí min. 210 - 250 mm bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn
Možnost změny průměru světelného pole otáčením sterilizovatelnou rukojetí
Hloubka osvětlení min. 950 mm
Technické řešení svítidla musí zajistit při poruše jednoho LED zdroje funkčnost ostatních LED zdrojů ve svítidle (nesmí dojít ke zhasnutí části nebo celého svítidla)
Ovládání na závěsu svítidla i na stěnovém panelu
Montáž, umožňující plynulé otáčení svítidla i ramene o min. 350°, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)
Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. energie při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
Nízký nárůst teploty v operačním poli - vyzařování nižší než 700 W/m2, nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra
Vhodnost použití v prostoru laminárního proudění
Snadná údržba a čištění - jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spár
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem - min. 5ks
Garantovaná životnost LED min. 50 000 provozních hodin
Hlavní svítidlo pro porodní sály
Celkový počet: 2ks (1ks pro porodní sál č. 1, 1ks pro porodní sál č. 2)
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-41 ed. 2/A1. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
Zdroj - monochromatické bílé LED (barevné LED nejsou přípustné), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m min. 140 000 lx, bez úbytku světelné intenzity osvitu při libovolně dlouhém používání
Barevná teplota s možností změny chromatičnosti, s důrazem na co nejnižší spodní nastavení parametru (spodní hranice max. 3900K, horní hranice min. 4500K)
Index podání barev (CRI) Ra - min. 95 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu Ra, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu Ra, přičemž tato hodnota musí činit min. 95). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV7 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Index podání barev R9 - min. 96 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu R9, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu R9, přičemž tato hodnota musí činit min. 96). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV8 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Nastavení osvětlení v rozmezí min. 25 až 100%
Plynulé nastavení průměru světelného pole v rozmezí min. 210 - 250 mm bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn
Možnost změny průměru světelného pole otáčením sterilizovatelnou rukojetí
Hloubka osvětlení min. 950 mm
Technické řešení svítidla musí zajistit při poruše jednoho LED zdroje funkčnost ostatních LED zdrojů ve svítidle (nesmí dojít ke zhasnutí části nebo celého svítidla)
Ovládání na závěsu svítidla i na stěnovém panelu
Montáž, umožňující plynulé otáčení svítidla i ramene o min. 350°, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)
Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. energie při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
Nízký nárůst teploty v operačním poli - vyzařování nižší než 700 W/m2, nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra
Vhodnost použití v prostoru laminárního proudění
Snadná údržba a čištění - jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spár
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem - min. 5ks pro jedno svítidlo
Garantovaná životnost LED min. 50 000 provozních hodin
Hlavní svítidlo pro zákrokové sály
Celkový počet: 2ks (1ks pro zákrokový sál č. 1, 1ks pro zákrokový sál č. 2)
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-41 ed. 2/A1. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
Zdroj - monochromatické bílé LED (barevné LED nejsou přípustné), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m min. 140 000 lx, bez úbytku světelné intenzity osvitu při libovolně dlouhém používání
Barevná teplota s možností změny chromatičnosti, s důrazem na co nejnižší spodní nastavení parametru (spodní hranice max. 3900K, horní hranice min. 4500K)
Index podání barev (CRI) Ra - min. 95 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu Ra, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu Ra, přičemž tato hodnota musí činit min. 95). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV9 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Index podání barev R9 - min. 96 (hodnoceným parametrem bude hodnota indexu R9, vyjádřená v absolutní hodnotě, účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede hodnotu indexu R9, přičemž tato hodnota musí činit min. 96). Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení: TV10 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 10%
Nastavení osvětlení v rozmezí min. 25 až 100%
Plynulé nastavení průměru světelného pole v rozmezí min. 210 - 250 mm bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn
Možnost změny průměru světelného pole otáčením sterilizovatelnou rukojetí
Hloubka osvětlení min. 950 mm
ENDO mód - osvětlení zatemněného operačního sálu (instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná), regulace intenzity osvětlení
Technické řešení svítidla musí zajistit při poruše jednoho LED zdroje funkčnost ostatních LED zdrojů ve svítidle (nesmí dojít ke zhasnutí části nebo celého svítidla)
Ovládání na závěsu svítidla i na stěnovém panelu
Montáž, umožňující plynulé otáčení svítidla i ramene o min. 350°, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)
Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. energie při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
Nízký nárůst teploty v operačním poli - vyzařování nižší než 700 W/m2, nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra
Vhodnost použití v prostoru laminárního proudění
Snadná údržba a čištění - jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spár
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem - min. 5ks pro jedno svítidlo
Garantovaná životnost LED min. 50 000 provozních hodin
Instalační práce a služby
Součástí dodávky musí být všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
zajištění statického posudku pro nosnost stropů v místech instalace systémů včetně případného provedení sond na zjištění skladby stropů v případě potřeby (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
vypracování kompletní technologické a stavební projektové dokumentace pro realizaci dodávky v rozsahu dle čl. D přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a její předložení odpovědným zástupcům zadavatele ke schválení nejpozději 30 dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva), případně předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min.10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
zajištění demontáže všech součástí stávající obměňované techniky zadavatele, jejího transportu mimo budovu, odvozu a ekologické likvidace s vystavením protokolu o ekologické likvidaci
instalace kotvících prvků, vyžaduje-li to instalované zařízení
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie (týká se i připojení ke stávajícím náhradním zdrojům el. energie)
zprovoznění plnohodnotné datové komunikace v rámci instalovaného zařízení i mezi instalovaným zařízením a příslušným stávajícím vybavením zadavatele, kterého se to týká, vše ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých ze stavebních i ostatních činností v rámci plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
uvedení všech dodaných pomocných technologických zařízení do provozu
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení, popsaných výše.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Nejsou přípustné povrchové instalace kabeláže.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že vybranému dodavateli bude umožněno využít stávající instalované komponenty a rozvody, pokud vyhovují platné legislativě a normám a rovněž požadavkům nově instalované technologie (např. kotvící prvky, silové napájecí kabely apod.).
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, zdí, stropních konstrukcí, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)