## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Ultrazvukový přístroj pro odd. RDG Jičín
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Ultrazvukový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie pro obecnou diagnostiku
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Ultrazvukový přístroj
Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Mobilní provedení
Snadná obsluhovatelnost a přizpůsobivost pro různé druhy vyšetření
Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu 1 - 18 MHz
Min. čtyři aktivní konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
Požadavky na diagnostický monitor:
- typ LCD/LED/TFT
- úhlopříčka min. 19“ s poměrem stran 5:4, nebo min. 22" s poměrem stran 16:9
- rozlišovací schopnost min. 1280x1024 px
- velikost diagnostické výseče 2D zobrazení min. 200x200mm
- digitální vstup DVI-D
- poloha nastavitelná ve všech směrech
- upevnění na pohyblivém rameni
Požadavky na obslužný panel:
- výškově a stranově nastavitelná poloha, nezávisle na monitoru
- vysouvatelná textová klávesnice, nebo virtuální klávesnice na dotykovém displeji
- uživatelská programovatelnost funkcí k jednotlivým ovládacím prvkům
- integrovaný pomocný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 10" pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací, uživatelsky programovatelný
Integrovaný ohřívač gelu
Požadovaná zobrazení:
- B-mode na základních frekvencích
- B-mode na harmonických frekvencích
- PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
- trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
- úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
- simultánní duální zobrazení (twin view) B-mode a B-mode + CFM v reálném čase
- rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
- možnost rozšíření o modul pro synchronizované zobrazení ultrazvukového vyšetření v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje
- modul pro hodnocení elasticity vyšetřované oblasti v reálném čase na principu aktivní elastografie včetně kvantifikace střihové tuhosti tkáně (shearwave imaging)
- modul pro pasivní zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti včetně rozsáhlých možností kvantifikační a kvantitativní analýzy v reálném čase během vyšetřování - požadováno u konvexních a lineárních sond
- modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací ve vyšetřované oblasti v reálném čase (Tato položka je součástí hodnotících kritérií - viz bod 14. Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 15 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 50%
- modul pro zobrazení mikrovaskularizace - schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení včetně sumarizace (načítání) toků - pro využití na konvexní abdominální sondě a lineárních sondách (Tato položka je součástí hodnotících kritérií - viz bod 14. Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 15 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 50%
Zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy jako součást přístroje
Možnost rozšíření o vysokofrekvenční matrixovou lineární sondu
Možnost o rozšíření o konvexní sondu určenou pro bioptické a punkční výkony v rozsahu 2 - 6 MHz, kde bioptická část je integrovanou součástí sondy
Modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Hloubka vyšetřitelnosti min. 400mm pro abdominální aplikace
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 4000 snímků
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 30 sec
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení)
Vybavení jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW
Interní HDD s kapacitou min. 500 GB
Archivace snímků ve formátech JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Min. 3 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Přímý RAW data výstup
B/W printer s digitálním vstupem
Printer a záznamová zařízení v dosahu sedící obsluhy, ovládání z hlavní klávesnice přístroje
Záložní zdroj napětí (UPS) nebo integrovaný akumulátor s automatickým dobíjením, zajišťující nepřerušené napájení min. po dobu, nutnou pro korektní vypnutí systému v případě výpadku napájení ze sítě 230V / 50Hz
2. Ultrazvukové sondy
2.1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 - 6 MHz s možností zobrazení na harmonických frekvencích, hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu min. 0 - 400mm
2.2) Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 6 - 14 MHz, aktivní šíře min. 50 mm, s možností zobrazení na harmonických frekvencích
2.3) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 4 - 11 MHz, aktivní šíře max. 40 mm, s možností zobrazení na harmonických frekvencích
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodu el. energie
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
minimálně po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech radiodiagnostického oddělení v areálu nemocnice Jičín.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude přílohou č. 2a) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ...........................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)