## RKO
Příloha č. 2d) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Univerzální polohovací lůžka bez laterálního náklonu pro standardní oddělení lůžkové péče
Místo určení: oddělení radiační a klinické onkologie Jičín
Technická specifikace lůžek
Celkový počet lůžek: 8ks
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010
Provedení kov + plast
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu
Šířka ložné plochy min. 850 mm
Délka ložné plochy min. 2000 mm
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší
4-segmentová ložná plocha
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování lůžka
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy
Kabelový ruční ovladač pro pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL
Čelo v hlavové části odnímatelné
Čelo v nožní části odnímatelné
Výplně čel plastové nebo laminátové, barva: dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport
Centrální brzda ovládaná nožně
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části
Hrazda kovová, odnímatelná
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navíjení a pojistkou
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené nebo max. dvoudílné dělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku
Řešení postranic: průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních lištách, s prodloužením o min. 150mm
Infuzní stojan celokovový
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)
Košík závěsný na močovou lahev
Držák urologických sáčků
Držák na 2 ks berlí, přenosný
Technická specifikace matrací
Celkový počet matrací: 8ks
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)
Výška min. 140 mm
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m3) v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou (hustota min. 50kg/m3)
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla
Snímatelný, paropropustný, omyvatelný a pratelný potah, švy kontinuálně svařované nebo lepené, zip dokola 360°
Na potahu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci
Nosnost min. 200 kg
Rozměry dle lůžka
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech lůžkového oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Jičín.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2d) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ............................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení (vč. razítka)