## Chirurgie 46ks
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Univerzální polohovací lůžka bez laterálního náklonu pro standardní oddělení lůžkové péče
Místo určení: chirurgické oddělení Jičín
Technická specifikace lůžek
Celkový počet lůžek: 46ks
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010
Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu a pro zajištění vysoké stability lůžka
Provedení kov + plast
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu
Šířka ložné plochy min. 850 mm
Délka ložné plochy min. 2000 mm
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší
4-segmentová ložná plocha
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování lůžka
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy
Ovladače pro pacienta integrované do pravé i levé hlavové postranice
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování
Oboustranné nožní ovladače pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu: výška ložné plochy, vyšetřovací poloha (rovná ložná plocha v nejvyšší výškové pozici), s ochranou proti nechtěnému polohování
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL
Čelo v hlavové části odnímatelné
Čelo v nožní části odnímatelné
Provedení čel: plast, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev
Nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem pro stabilní uložení čela a příslušenství (nepohybuje se při polohování lůžka)
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport
5. kolečko ve středu podvozku pro snadnější řízení lůžka při jeho transportu
Centrální brzda ovládaná nožně
Ochrana před opomenutím nezabržděného lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabržděného lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části
Hrazda kovová, odnímatelná
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navíjení a pojistkou
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku
Prostorově úsporný systém sklápění postranic bez nutnosti změny jejich vertikální orientace, bezpečné plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou)
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice (příp. ložné plochy) pro snadnější vstávání v kombinaci s vystupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla)
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka a pro ochranu mechanických a elektrických obvodů v podvozku
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)
Teplotka zavěsitelná na rám nožního čela, plastová, formát A5 (příp. A4), s klipem
Košík závěsný na močovou lahev
Držák urologických sáčků
Držák na 2 ks berlí, přenosný
Technická specifikace matrací
Celkový počet matrací: 46ks
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)
Výška min. 140 mm
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m3) v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou (hustota min. 50kg/m3)
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla
Snímatelný, paropropustný, omyvatelný a pratelný potah, švy kontinuálně svařované nebo lepené, zip dokola 360°
Na potahu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci
Nosnost min. 200 kg
Rozměry dle lůžka
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech chirurgického lůžkového oddělení Nemocnice Jičín.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2a) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ............................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení (vč. razítka)