## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Lůžka resuscitační vč. příslušenství
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Resuscitační lůžka pro intenzivní péči vč. antidekubitního systému pro vysoké riziko vzniku dekubitů
Technická specifikace lůžek - minimální technické požadavky
Celkový počet lůžek: 4 ks (čtyři)
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění
Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu a pro zajištění vysoké stability lůžka
Ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, s držákem RTG kazety, dostupným z boční strany lůžka
Šířka ložné plochy min. 850 mm
Délka ložné plochy min. 2000 mm
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm pomocí elektromotoru
Bezpečné provozní zatížení min. 250 kg
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru v rozmezí min. 450 - 800 mm
4-segmentová ložná plocha
Polohování zádového, stehenního a lýtkového dílu ložné plochy nezávisle pomocí elektromotorů
Integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu ložné plochy
Autoregrese (automatický odsun zádového a stehenního dílu) pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování lůžka
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" min. ± 12° nastavitelná pomocí elektromotoru, s integrovaným indikátorem stupně náklonu
Oboustranný laterální náklon min. ± 20° prostřednictvím funkcí lůžka nebo integrovaného antidekubitního systému
Funkce automatické laterální terapie s možností uživatelského programování parametrů laterálních náklonů, pro prevenci respiračních a pulmonálních komplikací
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy
Ovladače pro pacienta integrované do pravé i levé postranice
Oboustranně v postranicích integrovaný centrální sesterský ovládací LCD panel pro ovládání lůžka, vážicího systému, programovatelných funkcí a v případě integrovaného antidekubitního systému i pro ovládání funkcí tohoto antidekubitního systému. Musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, poloha Trendelenburg / Antitrendelenburg, kardiacké křeslo). (Tato položka je součástí hodnotících kritérií - viz bod 14. Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 15 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 50%
Pokud výrobce nabízí oboustranně v postranicích integrovaný centrální sesterský ovládací LCD panel pro ovládání lůžka, vážicího systému, programovatelných funkcí a v případě integrovaného antidekubitního systému i pro ovládání funkcí tohoto antidekubitního systému, s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, poloha Trendelenburg / Antitrendelenburg, kardiacké křeslo), musí být součástí dodávky rovněž samostatný ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu pro ovládání základních funkcí lůžka, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování. Pokud výrobce nenabízí oboustranně v postranicích integrovaný centrální sesterský ovládací LCD panel pro ovládání lůžka, vážicího systému, programovatelných funkcí a v případě integrovaného antidekubitního systému i pro ovládání funkcí tohoto antidekubitního systému, s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, poloha Trendelenburg / Antitrendelenburg, kardiacké křeslo), musí výše požadované funkce obsahovat ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, s LCD displejem, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování.
Oboustranné nožní ovladače pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu: výška ložné plochy, oboustranný laterální náklon, s ochranou proti nechtěnému polohování
Čelo v hlavové části kompaktní, plastové, odnímatelné
Čelo v nožní části kompaktní, plastové, odnímatelné, s aretací proti samovolnému vytažení během transportu
4 kolečka o průměru min. 150 mm, antistatická
Systém pátého výsuvného kolečka pro snadnější transport lůžka
Páté výsuvné kolečko disponující motorizovaným pojezdem, nebo jiný systém zabezpečující motorizovanou podporu pojezdu lůžka, pro snadnější zdolávání výškového převýšení během transportu (Tato položka je součástí hodnotících kritérií - viz bod 14. Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 15 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 50%
Centrální brzda ovládaná nožně
Ochrana před opomenutím nezabržděného lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabržděného lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz)
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
Úchyty pro příslušenství (hrazda, infuzní stojan) v hlavové části
Hrazda kovová, odnímatelná
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navíjení a pojistkou
Postranice (P+L) plastové, dělené, s integrovanými ovladači, s možností uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, s automatickou blokací laterálního náklonu při spuštěné postranici, barevné provedení dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev, příp. standardizované barevné provedení (pokud výrobce nenabízí výběr ze vzorníku barev, zadavatel akceptuje dostupnou standardizovanou variantu barevného provedení)
Sklápění postranic pomocí tlumiče nebo plynové pružiny pro vyšší bezpečnost
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - min. 450mm nad povrchem ložné plochy
Integrovaný vážící systém, umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, váživost min. 250 kg, provedení jako stanovené měřidlo dle NV č. 121/2016 Sb.
Integrovaný alarm při opuštění lůžka pacientem
2ks infuzní stojan výškově stavitelný pro každé lůžko, nerezové provedení
Integrovaný držák pacientského hadicového okruhu k plicnímu ventilátoru, umístění v hlavové části lůžka
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice (příp. ložné plochy) pro snadnější vstávání v kombinaci s vystupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla)
Výsuvná nebo sklopná polička na lůžkoviny v prostoru nožního čela
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka a pro ochranu mechanických a elektrických obvodů v podvozku
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu
Oboustranné dlouhé univerzální lišty a držáky na drobné příslušenství
Držák urologických sáčků
Technická specifikace antidekubitního systému
Celkový počet: 4 ks (čtyři)
Aktivní systém pro vysoké riziko vzniku dekubitů (III. stupeň)
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém (tj. bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka) s parametry: - možnost nastavení tlaku dle váhy/stavu pacienta a automatickým přizpůsobením tlaku při změnách polohy (posazení) - funkce aktivního provzdušnění pro odvedení vhkosti a přebytečného tepla - automatické rychlé vypuštění matrace při CPR nastavení lůžka - transportní režim s udržením tlaku v matraci při odpojení od řídicí jednotky po dobu min. 2 hodin - možnost vypuštění cel pod patami pacienta - možnost prodloužení matrace společně s lůžkem o min. 150mm - nosnost minimálně 250kg - potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, omyvatelný, paropropustný, pratelný, bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky - možnost rychlé výměny za jakýkoliv jiný aktivní nebo pasivní antidekubitní systém Alternativně je možné nabídnout autonomní aktivní antidekubitní systém s parametry: - samonosný systém pro použití přímo na ložnou plochu lůžka, snadná mobilita a skladování - konstrukce bez integrované pěnové podložky - režimy minimálně: dynamický (terapeutický) a statický (pro vyšetření, zavádění katétrů apod.) - dynamický režim systému alternace cel minimálně "1 ze 2" (min. dvoukomorový) pro optimální poměr délek stlačení a zotavení tkáně ve vztahu k rozložení celkové hmotnosti pacienta na povrch matrace - možnost nastavení tlaku dle váhy/stavu pacienta a automatickým přizpůsobením tlaku při změnách polohy (posazení) - transportní režim s udržením tlaku v matraci při odpojení od řídicí jednotky po dobu min. 2 hodin - funkce CPR pro možnost rychlého vypuštění matrace při resuscitaci - možnost vypuštění cel pod patami pacienta - napájení kompresoru ze sítě 230V / 50Hz - nosnost minimálně 250kg - min. akustický alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti antidekubitního systému - kompatibilita s resuscitačním lůžkem - rozměry matrace min. 2000x850mm, výška min. 200mm - potah snímatelný, paropropustný, omyvatelný a pratelný, zip min. ze dvou stran s ochranou před znečištěním jádra - potah matrace s integrovanými oky na vnější boční straně, určenými k provlečení napájecího kabelu kompresoru, čímž odpadá nutnost volného uložení kabelu na lůžku nebo podlaze a dochází tak k eliminaci rizika jeho mechanického poškození - dostatečně dlouhý napájecí kabel kompresoru pro možnost umístění kompresoru na nožním čele lůžka při současném napájení z nástěnné instalační rampy nad hlavovou částí lůžka
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech odd. ARO, lůžková část.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .............................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)