Příloha č. 1 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky: Dodávka a instalace RTG přístroje se stropním závěsem pro ON Náchod, a. s.

RTG přístroj se stropním závěsem

| POPIS PARAMETRU | Zadavatelem požadovaná hodnota ANO / NE | Účastníkem nabízená skutečná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Stropní závěs |  |  |
| Stropní teleskopický závěs s RTG zářičem s horizontálním a vertikálním pohybem | ANO |  |
| Délka kolejnic v podélném směru (v ose stolu) přibližně 400 cm a délka kolejnic v příčném směru (k ose stolu) přibližně 300 cm | ANO |  |
| Vertikální pohyb v rozsahu min. 150 cm | ANO |  |
| Snímkování i mimo stůl či vertigraf | ANO |  |
| Stacionární vyšetřovací stůl |  |  |
| Bucky clona s fokusovanou mřížkou | ANO |  |
| Deska stolu plovoucí ve 4 směrech, umožňující celotělové vyšetření | ANO |  |
| Podélný pohyb stolu +/- 50cm | ANO |  |
| Příčný pohyb stolu +/- 12cm | ANO |  |
| Motorizované nastavení výšky desky v rozsahu 55 - 85cm | ANO |  |
| Nosnost stolu min. 250 kg. (zatížení ve středu stolu) | ANO |  |
| Ionizační komůrky automatického řízení expozice (AEC) | ANO |  |
| Elektromagnetické brzdy | ANO |  |
| Vertigraf |  |  |
| Výškový posun | ANO |  |
| Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy max. 45 cm | ANO |  |
| Nejdelší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 180 cm | ANO |  |
| sklopný v rozsahu -20° až +90° | ANO |  |
| Držáky pro úchop pacienta | ANO |  |
| Elektromagnetické brzdy | ANO |  |
| Bucky clona s fokusovanou mřížkou | ANO |  |
| Ionizační komůrky automatického řízení expozice (AEC) | ANO |  |
| RTG generátor |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 50 kW | ANO |  |
| Minimální rozsah kV: 40 – 150 kV | ANO |  |
| Minimální rozsah mAs: 0,5 – 500 mAs | ANO |  |
| Automatický přenos expozičních parametrů do PACSu | ANO |  |
| Expoziční čas v rozsahu min. 1 ms až 5s | ANO |  |
| Automatické (AEC) a ruční řízení parametrů expozice. | ANO |  |
| RTG zářič |  |  |
| S rotační anodou a dvěma ohnisky o velikosti ohnisek max. 0,6 mm / 1,2 mm | ANO |  |
| Tepelná kapacita anody min. 300 kHU | ANO |  |
| Rotace rentgenky min. ± 120° okolo horizontální osy | ANO |  |
| Rotace rentgenky min. ± 180° okolo vertikální osy | ANO |  |
| Elektromagnetická aretace pohybu rentgenky | ANO |  |
| Kolimátor s možností manuálního nastavení | ANO |  |
| Cu přídavná filtrace s možností manuálního nastavení | ANO |  |
| Otáčení kolimátoru ±90° | ANO |  |
| Světelný a laserový zaměřovač | ANO |  |
| DAP metr s automatickým přenosem expozičních parametrů do PACSu | ANO |  |
| Ovládání |  |  |
| Displej a ovládání na krytu rentgenky pro zobrazení ohniskové vzdálenosti, úhlu náklonu | ANO |  |
| Možnost uvolnění brzd všech pohybů | ANO |  |
| Ovládací konzole generátoru |  |  |
| Kvantitavní informace o ozáření automaticky přenášené do PACSu | ANO |  |
| Displej a ovládání na krytu rentgenky pro zobrazení ohniskové vzdálenosti, úhlu náklonu | ANO |  |
| Možnost uvolnění brzd všech pohybů | ANO |  |
| Ovládací konzole generátoru |  |  |
| Kvantitavní informace o ozáření automaticky přenášené do PACSu | ANO |  |
| Možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky, orgánová automatika | ANO |  |
| Možnost uživatelského přednastavení anatomických programů | ANO |  |
| Další příslušenství |  |  |
| Držák pro uchycení kazety ke stolu (horizontální projekce) | ANO |  |
| Externí držák na kazety pro vertigraf | ANO |  |
| Možnost upgreadu přístroje na přímou digitalizaci | ANO |  |